Руководство по эксплуатации

электромагнитного расходомера

Модель: MIS-R

Мы не принимаем претензии по гарантии и ответственности ни в отношении данной публикации, ни в случае ненадлежащего обращения с описанными продуктами.

Документ может содержать технические неточности и опечатки. Содержание будет пересматриваться на регулярной основе. Эти изменения будут реализованы в более поздних версиях. Описанные продукты могут быть улучшены и изменены в любое время без предварительного уведомления.

© Copyright

Все права защищены.

Содержание

1.	Содержание	2

2.	Замечание	4

2.1	Обзор функциональности устройства	4

3.	Проверка приборов	5

4.	Правила использования	5

5.	Среда	5

6.	Принцип действия	6

6.1	Основное	6

6.2	Минимальная электропроводность / газовые пузырьки	6

6.3	Отложения	6

6.4	Измерительные электроды	7

7.	Механическое соединение	7

7.1	Проверка условий эксплуатации	7

7.2	Установка	8

8.	Электрическое подключение	16

8.1	Основное	16

8.2	Назначение контактов	16

8.3	Пример подключения выходов:	17

9.	Управление и структура меню	18

9.1	Основное	18

9.2	Режим измерения	19

9.3	Режим меню	22

10.	Конфигурация прибора	23

10.1	Параметризация устройства	23

10.2	Язык	23

10.3	Дисплей	24

10.4	Measurement  (Измерение)	27

10.5	Функция дозирования	33

10.6	Выходы	33

10.7	Сервис пользователя	47

10.8	Сервис / Заводской сервис	48

10.9	Информация	48

10.10	Установки по умолчанию	49

11.	Статус	50

12.	Функция дозирования	51

13.	Функция IO-Link	55

13.1	Спецификация	56

14.	Техническая информация	57

15.	Коды заказа	59

16.	Габариты	60

17.	Приложение	61

17.1	Структура данных IO-Link	61

17.2	Диагностическая информация IO-Link	62

17.3	Таблица системных команд IO-Link	63

17.4	Таблица параметров IO Link ISDU	64

18.	Декларация производителя	75

19.	Декларация о соответствии ЕС	76

Произведено и реализовано:

| Произведено и реализовано: Коболд Мессринг ООО Нордринг 22-24 D-65719 Хофхайм, Германия Тел.: +49(0)6192-2990 Факс: +49(0)6192-23398 Электронная почта: info.de@kobold.com Адрес в Интернете:www.kobold.com | Уполномоченное лицо: ООО "Коболд-Инструментс" 390023, г. Рязань, пр. Яблочкова, дом 5,корп 21, пом. 207 Тел.: +7 (499) 346-71-10 Электронная почта: info.ru@kobold.com Адрес в Интернете: www.kobold.com |
| --- | --- |

Замечание

Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию по эксплуатации перед распаковкой и вводом устройства в эксплуатацию. Точно следуйте инструкциям, как описано здесь.

Устройства должны использоваться, обслуживаться и обслуживаться только лицами, знакомыми с этими инструкциями по эксплуатации и в соответствии с местными правилами, касающимися охраны труда и техники безопасности и предотвращения несчастных случаев.

При использовании в машинах измерительный блок следует использовать только в том случае, если машины соответствуют рекомендациям EC-машины.

согласно PED 2014/68 / EU

В соотв. со статьей 4 параграф (3), «Надежная инженерная практика», PED 2014/68 / EU без знака CE.

Диаграмма 8, группа 1, опасные жидкости

Обзор функциональности устройства

В зависимости от установленного программного обеспечения устройство может иметь различные функции. Функциональные расширения показаны в следующей таблице.

| Расширение функции | Версия ПО |
| --- | --- |
| Функция дозирования | REV180118 |
| Языки меню Функция моделирования Пользовательские функциональные клавиши Аналоговый выход 2-10 VDC Аналоговый выход в соотв. с NAMUR NE43 | REV180514 |
| IO-Link Управляющий вход | REV190320 |

Версия установленного программного обеспечения отображается после запуска устройства под логотипом производителя в форме REVxxxxxx в течение приблиз. 2 сек.

Проверка приборов

Приборы проверяются перед отправкой и отправляются в отличном состоянии.

При обнаружении повреждения устройства мы рекомендуем тщательно осмотреть упаковку для доставки. В случае повреждения, пожалуйста, немедленно сообщите об этом вашему посылочному / экспедиторскому агенту, так как он несет ответственность за повреждения во время транспортировки.

Комплект поставки:

- Стандартная поставка включает в себя:

Электромагнитный расходомер  модель: MIS-R

Руководство по эксплуатации

Правила использования

Расходомер MIS был специально разработан для измерения, отображения и передачи как расхода, так и температуры проводящих жидкостей. Прибор имеет графический TFT-дисплей, вращающийся с шагом 90 ° и может отображать расход, температуру, счетчик суточного объема (сбрасывается) и счетчик общего объема в единицах измерения, выбранных оператором. Четкое меню помогает пользователю при настройке параметров устройства, что в значительной степени исключает необходимость изучения инструкций по эксплуатации.

Любое использование магнитного расходомера, модель: MIS, которое не соответствует спецификации производителя, может привести к аннулированию гарантии. Пользователь принимает на себя весь риск за такое использование.

Среда

Устройство MIS с корпусом из нержавеющей стали и электродами из нержавеющей стали защищено от атмосферных воздействий и соответствует классу защиты IP67. Счетчик предназначен для работы в жестких условиях внутри и снаружи помещений и соответствует Директиве 2014/30 / EU (об электромагнитной совместимости).

Принцип действия

Основное

Новый расходомер KOBOLD MIS предназначен для измерения и контроля малых и средних потоков токопроводящих жидкостей в трубопроводах.

Прибор работает по магнитно-индуктивному принципу измерения. Согласно закону индукции Фарадея, в проводнике, движущемся в магнитном поле, индуцируется напряжение. Электропроводящая измерительная среда соответствует движущемуся проводнику в процессе. Напряжение, индуцируемое измеряемой средой, пропорционально расходу и, таким образом, является мерой объемной пропускной способности. Обязательным условием является минимальная электропроводность протекающей среды. Наведенное напряжение подается на измерительный усилитель через два электрода, которые находятся в проводящем контакте со средой. Объемный расход рассчитывается по определенному диаметру трубы.

Измерение не зависит от среды и ее физических свойств, таких как плотность, вязкость и температура. Устройство может быть настроено с помощью дисплея. Доступны два выхода, каждый из которых может быть сконфигурирован как выходы сигнала тревоги, частоты, импульса, напряжения и тока.

Устройство также обеспечивает функцию дозирования. Функция дозирования может быть активирована в режиме измерения с помощью четырех кнопок. Функция дозирования управляет простыми задачами наполнения, а также измеряет расход и частичное количество.

Минимальная электропроводность / газовые пузырьки

Для правильной работы прибора необходимо, чтобы проточный канал всегда был полностью заполнен средой. При минимальной электропроводности 20 мкс/см MIS работает в заданных пределах погрешности. Электропроводность среды постоянно контролируется электроникой устройства. Если электроника обнаружит, что минимальная проводимость упала ниже min. значение, об этом сигнализирует отображение сообщения об ошибке "Пустая труба", а значение расхода устанавливается равным "0". Пузырьки воздуха в текучей среде или средах с изменяющейся проводимостью в диапазоне минимальной проводимости могут нарушить функцию измерения и снизить точность измерения MIS. Газы, содержащиеся в жидкости, также измеряются как объем потока и приводят к ошибкам измерения. При необходимости установите соответствующие события в потоке устройства..

Отложения

Незначительные отложения на измерительной трубке, как правило, не влияют на точность измерения, если их проводимость значительно не отличается от жидкости. Для жидкостей, которые имеют склонность к отложению, периодически осматривайте измерительную трубку и, при необходимости, очищайте ее.

Измерительные электроды

В MIS используются электроды с гальваническим отводом. Они находятся в непосредственном контакте со средой. Стандартные электроды изготовлены из хастеллоя.

Механическое соединение

Проверка условий эксплуатации

Проверьте упаковку и содержимое на наличие повреждений.

• Проверьте поставляемый товар, чтобы убедиться в полной доставке, и сравните отправку со спецификациями вашего заказа.

7.1.2 Транспортировка

Пожалуйста, соблюдайте следующие советы при распаковке вашего устройства или транспортировке его к месту измерения:

• По возможности устройства следует пересылать в той упаковке, в которой они были доставлены.

• Не снимайте никаких защитных дисков или колпачков с технологических соединений. Это особенно важно в случае датчиков с футеровкой расходомерной трубки из ПТФЭ. Защитные колпачки следует снимать только непосредственно перед установкой устройства в трубу.

• Никогда не поднимайте устройства за установленный корпус передатчика или клеммную коробку для транспортировки. При транспортировке тяжелых устройств используйте стропы. Разместите их вокруг обоих технологических соединений. Не используйте цепи, так как они могут повредить поверхностное покрытие и корпус.

• При транспортировке устройств без выступов и при зацикливании строп вокруг расходомерной трубки центр тяжести всего устройства может быть выше, чем обе точки крепления строп. При транспортировке устройства следите за тем, чтобы оно случайно не вращалось и не соскальзывало. Это может привести к травме.

• Датчики с номинальным размером более DN 150 не следует поднимать за металлический лист корпуса с помощью вилочного погрузчика. Это может привести к появлению вмятин на листовом металле корпуса и повреждению внутренних катушек соленоида. Существует также риск того, что устройство может скатиться с вилок.

• Если датчик снабжен футеровкой из ПТФЭ (тефлона), то при поставке датчик монтируется с помощью двух деревянных дисков для удержания футеровки в нужном положении во время транспортировки и хранения. Эти деревянные диски должны оставаться на датчике до тех пор, пока он не будет установлен. Без дисков вкладыш возвращается к своей первоначальной форме, и монтаж становится более трудным. Датчик следует оставить без дисков самое большее на несколько часов. Извлеките диски непосредственно перед установкой.

Установка

Место установки в трубе должно быть выбрано таким образом, чтобы датчик всегда был полностью заполнен жидкостью и не мог работать вхолостую. Лучше всего это можно гарантировать, если он установлен в восходящей трубе или дренаже.

Принцип измерения, как правило, не зависит от профиля потока жидкости при условии, что в зону измерения не попадают стоячие вихри, например, из отводов или полуоткрытых скользящих клапанов перед датчиком. В этих случаях необходимо принять меры для нормализации профиля потока. Практический опыт показал, что в большинстве случаев достаточно прямого входного сечения ≥ 5 x DN и выходного сечения ≥ 2 x DN номинальных размеров датчика. Необходимо избегать возникновения сильных электромагнитных полей вблизи установленного датчика.

Для осуществления прямых и обратных измерений расхода обе стороны датчика должны быть снабжены прямым участком трубы с номинальными размерами датчика и длиной 5 DN от номинальных размеров датчика. Рекомендуется устанавливать приводы, такие как регулирующие или запорные устройства, ниже по потоку от датчика. Направление прямого потока обозначено на датчике стрелкой. При монтаже датчиков всегда соблюдайте указанные моменты затяжки винтов.

После установки датчика и электрических соединений между датчиком и передатчиком система может быть запущена в эксплуатацию. Чтобы предотвратить ошибки измерения, вызванные газовыми карманами в жидкости, и повреждение оболочки датчика, вызванное отрицательным давлением, необходимо соблюдать следующие моменты:

Момент затяжки

22 - 24 Nm

28 - 30 Nm

28 - 30 Nm

7.2.1 Перепускные трубы

Для обеспечения беспроблемного демонтажа, опорожнения и очистки датчика может быть установлена обходная труба. Байпас с глухим фланцем позволяет очищать трубопровод для жидкости без демонтажа расходомера. Это рекомендуется для сильно загрязненных жидкостей.

7.2.2 Футеровка трубки датчика

Если расходомерная трубка облицована ПТФЭ, расходомер необходимо устанавливать с особой осторожностью. Футеровка трубы окаймлена на фланцах (уплотнение). Его нельзя повреждать или снимать, поскольку он предотвращает проникновение жидкости между фланцем и расходомерной трубкой, разрушая изоляцию электрода.

7.3 Установка

Винты, болты, гайки и уплотнения не входят в комплект поставки и поэтому должны быть предоставлены оператором. Датчик должен быть установлен между трубами. Пожалуйста, соблюдайте требуемые моменты затяжки, указанные в разделе “Моменты затяжки винтов и болтов”. Установка дополнительных заземляющих колец описана в разделе “Заземление – выравнивание потенциала”. Используйте для фланцев только прокладки в соответствии с DIN EN 1514-1. Установленные прокладки не должны заходить в поперечное сечение трубы.

Осторожно!

Не используйте токопроводящие герметизирующие составы, такие как графит. Это может привести к образованию проводящего слоя на внутренней стороне расходомерной трубки, что приведет к короткому замыканию измерительного сигнала.

7.3.1 Установка в трубопроводах с большими номинальными размерами

Расходомер также может быть установлен в трубах с большими номинальными размерами с помощью конусов труб (например, переходных элементов фланца в соответствии с DIN EN 545). Однако необходимо учитывать возникающую в результате потерю давления. Чтобы избежать прерывания потока в расходомерной трубке, следует превышать угол уменьшения ��8° для конусов.

7.3.2 Горизонтальная или вертикальная установка

Установленное положение расходомера является произвольным; однако предполагаемая ось электрода x-y должна проходить приблизительно горизонтально. Следует избегать вертикальной оси электрода, поскольку газовые карманы или твердые частицы, переносимые жидкостью, могут повлиять на точность устройства.

x

y

x

y

Входные и выходные участки

7.3.3 Примеры установки

Чтобы избежать ошибок измерения, вызванных газовыми карманами или повреждением футеровки, вызванным отрицательным давлением, необходимо соблюдать следующие моменты:

Вибрации

Для устранения воздействия вибраций и предотвращения преждевременного повреждения датчика датчик должен быть установлен в непосредственной близости от фланцев.

Горизонтальная прокладка трубопровода

Устанавливать предпочтительно в слегка восходящих трубах

Открытый вход или выпускное отверстие

Там, где это возможно, устройство должно быть установлено в сифон. Схема обнаружения пустых труб передатчика является дополнительной функцией безопасности для распознавания пустых или частично заполненных труб.

Осторожно! Существует опасность накопления твердых частиц в сифоне. Поэтому рекомендуется установить в трубе отверстие для очистки.

Вниз по трубам

Там, где в трубопроводной системе имеются водосточные трубы, после датчика следует установить сифон или вентиляционный клапан. С помощью этих средств можно избежать отрицательного давления в трубопроводе, которое в противном случае может повредить прокладку датчика. Эта мера также предотвратит нарушение потока, снижая риск попадания воздуха в измеряемую среду.

Длинные трубопроводы

В длинных трубопроводах всегда существует опасность скачков давления. Поэтому регулирующие и запорные устройства должны располагаться за датчиком. Однако при установке в вертикальных трубопроводах, особенно при использовании датчиков с футеровкой из ПТФЭ и при высоких рабочих температурах, регулирующие и запорные устройства должны располагаться перед датчиком (опасность разрежения).

Установка насосов

Чтобы избежать отрицательного давления и возможного повреждения футеровки труб, никогда не устанавливайте расходомеры на стороне всасывания насосов.

При необходимости установите гасители пульсаций при использовании поршневых, мембранных или шланговых насосов.

Заранее рассмотрите требования к пространству в отношении возможной деинсталляции устройства.

7.3.4 Заземление – выравнивание потенциала

Концепция надежного заземления расходомера необходима как по соображениям безопасности, так и для обеспечения безупречной работы. В соответствии с VDE 0100, часть 410, и VDE 0100, часть 540, заземляющие соединения должны иметь потенциал защитного провода. По метрологическим соображениям этот потенциал должен быть идентичен потенциалу жидкости. Кабель заземления не должен передавать никакого напряжения помех. По этой причине не заземляйте этим кабелем одновременно другие электрические устройства.

Измерительный сигнал, подаваемый на электроды, составляет всего несколько милливольт. Таким образом, правильное заземление электромагнитного расходомера является важной предпосылкой для точного измерения. Преобразователю требуется опорный потенциал для оценки измеренного напряжения на электродах. В простейшем случае неизолированная металлическая труба и/или соединительный фланец могут использоваться в качестве опорного потенциала.

Там, где трубы облицованы электроизоляционными материалами или трубы изготовлены из пластика, опорный потенциал может быть получен с помощью заземляющего кольца или заземляющего электрода. Они обеспечивают необходимое токопроводящее соединение с жидкостью и изготовлены из химически стойкого материала. Используемый материал должен быть идентичен материалу измерительных электродов

7.3.5 Заземление с помощью заземляющих электродов

Устройство может быть дополнительно оснащено заземляющими электродами. С пластиковыми трубами этот вариант является самым простым методом заземления. Поскольку поверхность заземляющего электрода относительно невелика, использование заземляющих колец с обеих сторон датчика предпочтительно в системах, в которых можно ожидать возникновения высоких выравнивающих токов вдоль трубопровода.

7.3.6 Заземление с помощью заземляющих колец

Наружный диаметр заземляющего кольца должен быть, по крайней мере, равен диаметру фланца или иметь такие размеры, чтобы заземляющее кольцо располагалось внутри фланцевых болтов и центрировалось ими. Клеммные наконечники, направленные наружу, должны быть подсоединены к клемме FE в распределительной коробке датчика. Во время установки следите за тем, чтобы внутренний диаметр уплотнений не выступал за заземляющий диск!

Кабели заземления не входят в комплект поставки и должны быть предоставлены оператором установки.

Заземляющие кольца можно заказать в качестве аксессуаров.

7.3.6.1 Примеры заземления MIS

7.3.6.1.1 Металлические трубопроводы электропроводящие

7.3.6.1.2 Пластиковые трубопроводы или металлические трубопроводы с внутренним покрытием

7.3.6.1.3 Защита катодных трубопроводов

Особое внимание необходимо уделять трубопроводам с катодной защитой.

Для компактной установки:

Передатчик должен питаться от изолирующего трансформатора. Соединение "PE" ни в коем случае не должно быть подключено.

С отдельной установкой:

Экран должен быть подключен к концу датчика через конденсатор емкостью 1,5 мкФ. Экран ни в коем случае нельзя подсоединять к обоим концам.

Для изолированной установки:

Если вышеуказанные соединения неприемлемы, изолируйте датчик от трубопровода.

7.3.7 Моменты затяжки винтов и болтов

Из-за того, что футеровка проточной трубы изготовлена из пластика или вулканизированных материалов, таких как твердая резина. Или PTFE, электромагнитные расходомеры должны устанавливаться в трубопроводную систему с особой осторожностью, поскольку эти материалы податливы под давлением. Если фланцевые винты затянуты слишком сильно, уплотнительная поверхность деформируется. Для правильной работы уплотнений очень важен правильный крутящий момент.

Затяните винты крест-накрест так, чтобы технологические соединения были плотными. При первом затягивании винтов ок. Должно быть достигнуто 50 процентов требуемого крутящего момента, во второй раз крутящий момент должен составлять 80 процентов. Требуемый крутящий момент должен достичь 100 процентов, когда винты будут затянуты в третий раз. Для более высоких крутящих моментов рекомендуется использовать защитные устройства.

Максимально допустимые крутящие моменты можно получить из следующей таблицы

| mm | inch | NBR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ebonite / soft rubber |  |  |  |  |  | PTFE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DN2 + DN3 zirconium; DN6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PN10 |  | PN16 |  | PN40 |  | DN2 + DN3 zirconium; DN6 |  | AWWA |  | PN10 |  | PN16 |  | PN40 |  | PN6 |  | PN10 |  | PN16 |  | PN25 |  | PN40 |  |  |  |
|  |  | Nm | f/lbs | Nm | f/lbs | Nm | f/lbs | Nm | f/lbs | Nm | f/lbs | Nm | f/lbs | Nm | f/lbs | Nm | f/lbs | Nm | f/lbs | Nm | f/lbs | Nm | f/lbs | Nm | f/lbs | Nm | f/lbs | Nm | f/lbs |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 |
| 15 | ½" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | 16 | 12 |
| 25 | 1" | - | - | - | - | 10 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 16 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 12 | 30 | 22 |
| 40 | 1½" | - | - | - | - | 16 | 12 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | 34 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 25 | 54 | 40 |
| 50 | 2" | - | - | 25 | 18 | - | - | 25 | 18 | - | - | - | - | - | - | 46 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 34 | 90 | 66 |
| 65 | 2½" | - | - | 25 | 18 | - | - | 25 | 18 | - | - | - | - | 25 | 18 | - | - | 10 | 7 | - | - | 25 | 18 | - | - | 34 | 25 | 90 | 66 |
| 80 | 3" | - | - | 25 | 18 | - | - | 34 | 25 | - | - | - | - | 25 | 18 | - | - | 25 | 18 | - | - | 25 | 18 | - | - | 42 | 31 | 90 | 66 |
| 100 | 4" | - | - | 25 | 18 | - | - | 26 | 19 | - | - | - | - | 25 | 18 | - | - | 25 | 18 | - | - | 25 | 18 | - | - | 72 | 53 | 115 | 84 |
| 125 | 5" | - | - | 29 | 21 | - | - | 42 | 31 | - | - | - | - | 32 | 24 | - | - | 25 | 18 | - | - | 32 | 24 | - | - | 114 | 84 | - | - |
| 150 | 6" | - | - | 50 | 37 | - | - | 57 | 42 | - | - | - | - | 50 | 37 | - | - | 25 | 18 | - | - | 50 | 37 | - | - | 144 | 106 | - | - |
| 200 | 8" | 50 | 37 | 50 | 37 | - | - | 88 | 65 | - | - | 50 | 37 | 52 | 38 | - | - | 25 | 18 | 50 | 37 | 52 | 38 | 105 | 77 | 185 | 137 | - | - |
| 250 | 10" | 50 | 37 | 82 | 61 | - | - | 99 | 73 | - | - | 50 | 37 | 88 | 65 | - | - | 25 | 18 | 50 | 37 | 88 | 65 | 160 | 118 | 300 | 221 | - | - |
| 300 | 12" | 57 | 42 | 111 | 82 | - | - | 132 | 97 | - | - | 62 | 46 | 117 | 86 | - | - | 50 | 37 | 62 | 46 | 117 | 86 | 170 | 125 | 320 | 236 | - | - |
| 350 | 14" | 60 | 44 | 120 | 89 | - | - | 225 | 166 | - | - | 60 | 44 | 120 | 89 | - | - | 50 | 37 | 60 | 44 | 120 | 89 | 240 | 177 | 450 | 332 | - | - |
| 400 | 16" | 88 | 65 | 170 | 125 | - | - | 210 | 155 | - | - | 88 | 65 | 170 | 125 | - | - | 50 | 37 | 88 | 65 | 170 | 125 | 330 | 244 | 650 | 480 | - | - |
| 450 | 18" | 92 | 68 | 170 | 125 | - | - | 220 | 162 | - | - | 92 | 68 | 170 | 125 | - | - | 56 | 41 | 92 | 68 | 170 | 125 | 320 | 236 | 570 | 421 | - | - |
| 500 | 20" | 103 | 76 | 230 | 170 | - | - | 200 | 148 | - | - | 103 | 76 | 230 | 170 | - | - | 53 | 39 | 103 | 76 | 230 | 170 | 390 | 288 | 740 | 546 | - | - |
| 600 | 24" | 161 | 119 | 350 | 258 | - | - | 280 | 207 | - | - | 161 | 119 | 350 | 258 | - | - | 81 | 60 | 161 | 119 | 350 | 258 | 560 | 413 | 1220 | 900 | - | - |
| 700 | 28" | 200 | 148 | 304 | 224 | - | - | - | - | 200 | 148 | 200 | 148 | 304 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | 30" | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 800 | 32" | 274 | 202 | 386 | 285 | - | - | - | - | 260 | 192 | 274 | 202 | 386 | 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | 36" | 288 | 213 | 408 | 301 | - | - | - | - | 240 | 177 | 288 | 213 | 408 | 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 | 40" | 382 | 282 | 546 | 403 | - | - | - | - | 280 | 207 | 382 | 282 | 546 | 403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 42" | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1100 | 44" | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | 214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1200 | 48" | 395 | 292 | 731 | 539 | - | - | - | - | 310 | 229 | 395 | 292 | 731 | 539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Расчет крутящего момента:

1) Все болты новые, а выбор материала соответствует EN 1515-1 Таблица 2

2) Между расходомером и соответствующими фланцами будет использоваться уплотнительный материал с максимальной твердостью по шору А 75

3) Все болты оцинкованы и смазаны соответствующим образом

4) Значения рассчитаны для использования с фланцами из углеродистой стали

Расходомер и соответствующие фланцы правильно выровнены

Электрическое подключение

Основное

Внимание! Убедитесь, что значения напряжения вашей системы соответствуют значениям напряжения измерительного блока.

Убедитесь, что провода питания обесточены.

Подключите напряжение питания и выходной сигнал к разъёму, как указано ниже.

Мы рекомендуем использовать провода с площадью поперечного сечения мин. 0,25 мм².

Внимание! Измерительные электроды гальванически связаны с опорным потенциалом напряжения питания и выходным сигналом

Назначение контактов

Внешнее соединение с электрическим разъемом M12x1 4-контактный для опций C3T0 / Exx0 и Pxx0

Пример подключения выходов:

OUT2: аналоговый выход 4-20 mA

OUT1: аналоговый выход 0-10 V

Настраиваемые функции выходов:

| Out 1 | Out 2 |
| --- | --- |
| аналоговый выход 4-20 mA | аналоговый выход 4-20 mA |
| аналоговый выход 0-20 mA | аналоговый выход 0-20 mA |
| аналоговый выход 2-10 V | аналоговый выход 2-10 V |
| аналоговый выход 0-10 V | аналоговый выход 0-10 V |
| выход тревоги | выход тревоги |
| импульсный выход | импульсный выход |
| частотный выход | частотный выход |
| режим связи KofiCom |  |
| режим связи IO Link |  |
| управляющий вход |  |
| управляющий вход функции дозирования | выход дозирования |

Управление и структура меню

Основное

Работа оптических кнопок

Оптическая кнопка не активна

Оптическая кнопка активна

Оптические кнопки расположены в каждом углу TFT-дисплея. Работоспособность соответствующих кнопок сигнализируется синей подсветкой; кнопки без подсветки отключены и ими нельзя управлять. Для работы с клавишами нужно коснуться ключа. Оранжевый фон символов кнопок подсвечивается синим цветом в качестве визуализации для обнаруженного нажатия клавиши.

Чтобы избежать случайной работы в режиме измерения, оператор должен удерживать кнопку меню в течение 3-5 секунд, чтобы активировать функцию. Если кнопка меню удерживается более 3 секунд, синяя подсветка начнет мигать, чтобы предупредить пользователя об отпускании кнопки.

С оптическими кнопками можно работать в перчатках, легкая грязь на поверхности обычно не мешает работе клавиш.

Функция кнопок управления

Функцию каждой клавиши управления можно узнать по соответствующему символу, отображаемому в углах TFT-дисплея.

| Символ | Назначение | Функция |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Режим измерения | Режим меню |
|  | Режим меню | Активирует режим меню держать 3-5 сек. | - |
|  | информационный дисплей | открывает информационное меню | - |
|  | вниз | - | Прокрутка меню вниз / уменьшение числового значения при вводе |
|  | вверх | - | Прокрутка меню вверх / Увеличение числового значения при вводе |
|  | вперёд | - | Уровень меню ниже / вперед (последний уровень меню: сохранить значение) |
|  | назад | - | Функция меню: уровень меню выше / назад (последний шаг: выход из меню) |

Режим измерения

После подачи напряжения питания устройство запускается в режиме измерения. В этом режиме измеренные значения соответствующих измерительных переменных непрерывно записываются; текущие мгновенные значения расхода, значения температуры и показания счетчика объема циклически рассчитываются и отображаются на дисплее.

В дополнение к основному дисплею на дисплее отображаются состояния и конфигурация выходов. Если соответствующий выход настроен как выход тревоги, состояние также отображается с зеленым или красным цветом фона. Если цвет фона зеленый, установленное пороговое значение превышено; если он красный, текущее значение все еще ниже порога.

Дисплей в режиме измерения «Single» (одиночный)

Переменные измерения представлены соответствующими символами:

| Вход в меню | Измеряемые переменные Символ | Описание |
| --- | --- | --- |
| Поток | Q | Скорость потока |
| Объём | AC | Накопленный счётчик |
| Температура | T | Температура среды |
| Часть объема | PT | Частичный счётчик |

Выходы и их состояние отображаются на дисплее следующим образом:

| Функция выхода OUT1 / 2 | Символ | Представление |
| --- | --- | --- |
| Выключен | OFF |  |
| Аналоговый выход 4-20mA | 4-20mA |  |
| Аналоговый выход 0-20mA | 0-20mA |  |
| Аналоговый выход 0-10V | 0-10V |  |
| Аналоговый выход 2-10V | 2-10V |  |
| Тревожный выход PushPull | SW+- | Фон серый / зеленый |
| Тревожный выход PNP | SW+ | Фон серый / зеленый |
| Тревожный выход NPN | SW- | Фон серый / зеленый |
| Импульсный выход | PLS |  |
| Частотный выход | FRQ |  |
| Режим связи KofiCom (только OUT1) | KofiCom | Используется только для заводского обслуживания |
| Режим связи IO-Link (только OUT1) | IO-Link |  |
| Управляющий вход | X CTL | Символ «X» -выбранная измерительная переменная |

Счетчик измеряемых переменных расхода, температуры и объема в принципе может быть назначен для каждой функции выхода. Назначение соответствующего выхода указывается отображением символа измерительной переменной. Представление назначения не зависит от установленного макета дисплея (одиночный, двойной).

Дисплей в режиме измерения 'Dual' (двойной)

Выход 2 настроен как аналоговый выход 4-20 мА и соответствует температуре

Выход 1 настроен как импульсный выходной сигнал и назначен потоку

Измерение переменных со знаком направления

Белый шрифт: MV в пределах MR

Желтый шрифт: 100% MR <=MV <=OverFlow

Красный шрифт: MV OverFlow

Единица измерения переменной

Легенда:
MV - измеренное значение
MR - диапазон измерения

OverFlow  -  переполнение

Выход 1 сконфигурирован как импульсный выход и назначен частичному счётчику

Выход 2 настроен как аналоговый выход 4-20 мА и соответствует температуре

Область отображения расходомеров

Количество цифр, отображаемых на дисплее счетчика (частичный и общий счетчики объема), ограничено 8 цифрами. Поэтому счетчики частичного и общего объема имеют меньший размер шрифта, чем отображение расхода и температуры. Если диапазон отображения 8-значного счетчика превышен, это обозначается отображением 8 минусов (--------). В этом случае показания счетчика больше не могут быть прочитаны. Теперь у пользователя есть возможность вернуть показания счетчика в область отображения, изменив его значение.

Режим меню

В режиме меню можно настроить все параметры устройства. Отдельные параметры расположены в группах меню по функциям. Пока активирован режим меню, обработка сигнала и выходы все еще активны в фоновом режиме. Однако все параметры дисплея и выходы обновляются после выхода из режима меню или в режиме измерения.

Примечание: Режим меню выйдет автоматически через определенное время без использования кнопок, если параметр «Menu Timeout» установлен не равным «0».

Установка параметров

Выбор списка

Параметры с предопределенными значениями выбора определяются с помощью выбора списка. Текущий выбранный пункт меню отображается оранжевым текстом. Выбор может быть перемещен с помощью кнопок  , кнопка  используется для подтверждения выбора.

Чтобы активировать режим меню, нажмите кнопку  на 3-5 секунд. Параметры подразделяются на основные группы и подгруппы.

Кнопки   используются для выбора основных групп. В главном меню не все группы меню могут быть отображены на дисплее одновременно, список отдельных пунктов меню затем прокручивается вверх или вниз, когда выбор достигает верха или низа. Чтобы сделать выбор, нажмите кнопку , устройство перейдёт к соответствующему подменю или уровню настройки параметров. Для выбора предопределенных значений параметров используются кнопки и. После изменения значения параметра и подтверждения, выбор сохраняется и прибор возвращается на более высокий уровень меню. Чтобы вернуться в главное меню или выйти из режима меню, нажмите  (повторно).

Этот переход происходит автоматически

Шаг 6 (выход из меню)

Шаг 5

Применить выбор и сохранить

Step 4

Step 2

Step 3

Меню

Выбор параметра 2

Ориентация может быть выбрана с помощью кнопок вверх и вниз

Выбор параметра 1

Шаг 1 Кнопка меню

Нажмите на 3-5 секунд

Ввод числового значения

При настройке параметров с числовым значением назначенная единица измерения всегда отображается под полем ввода в квадратных скобках. Максимальный размер и количество знаков после запятой фиксированы и не могут быть изменены. После вызова функции ввода, сначала левая, внешняя цифра отображается оранжевым цветом. Эта позиция теперь может быть скорректирована с помощью клавиш  в значении от 0 до 9.Нажатием кнопки , точка редактирования перемещается вправо, и следующая цифра может быть изменена. Нажатием кнопки , точка редактирования может быть снова перемещена влево. Если точка редактирования находится в крайнем правом углу, установленное значение сохраняется нажатием клавиши  снова и переключится на функцию меню более высокого уровня.

Конфигурация прибора

Параметризация устройства

Расходомер MIS предварительно настроен на заводе. Поэтому изменение параметров «Measuring range», «Sensor constant» или «K factor» не допускается. Регулировка этих параметров возможна только на заводе Kobold.

В случае последующих изменений в единицах объема или пропускной способности, зависимые параметры преобразуются и корректируются соответствующим образом. Однако предельные параметры переключающих выходов всегда должны проверяться и регулироваться вручную при настройке единиц измерения объема или пропускной способности - они не преобразуются автоматически.

Случайное изменение параметризации может быть исправлено с помощью функции «Reset factory setting» в меню Userservice / Reset.

Язык

В этом пункте меню можно изменить язык на английский, немецкий, французский или испанский (стандартный: английский).

Язык таблицы параметров

| Подуро-вень | уровень параметра | Подпараметр уровня 1 | Подпараметр уровня 2 | Подпараметр уровня 3 | Описание | Диапазон значений / список значений | Стандартное значение LPM | Стандартное значение GPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| English |  |  |  |  | Выбирает английский в качестве языка меню |  | English |  |
| Deutsch |  |  |  |  | Выбирает немецкий в качестве языка меню |  |  |  |
| Francais |  |  |  |  | Выбирает франц. в качестве языка меню |  |  |  |
| Espanol |  |  |  |  | Выбирает испанский в качестве языка меню |  |  |  |

Дисплей

Обновление

Параметр «Rearesh»(Обновление) определяет интервал времени, в течение которого отображаются переменные измерения. Его можно увеличивать с шагом от 0,5 сек. до 10 сек. Увеличение времени обновления приводит к увеличению «фильтрации» отображаемого значения..

Ориентация

С помощью пункта меню «Orientation» (Ориентация) дисплей можно поворачивать по часовой или против часовой стрелки с шагом 90 °. При вращении дисплея поворачиваются как содержимое дисплея, так и функция 4 кнопок управления.

Layout (Компоновка)

Этот параметр можно использовать для настройки отображения, чтобы отображать либо одну переменную измерения, либо две.

Display value (Отображаемое значение)

С помощью этого параметра могут отображаться переменные измерения, предоставляемые преобразователем. В зависимости от него могут отображаться одна или две измерительные переменные.

Горячие клавиши (HOTKEY)

Доступны две независимые пользовательские клавиши, которые могут быть индивидуально назначены с различными функциями дисплея. 2 пользовательские клавиши доступны в режиме измерений справа вверху и слева. Если кнопки активированы, они подсвечиваются синим цветом,запрограммированную функцию можно выполнить, коснувшись кнопки.

Доступны следующие функции:

| считывание | MIN/MAX / Сброс | Отображение значения / Сброс |
| --- | --- | --- |
| Расход | Да / Да | Да / Нет |
| Температура | Да / Да | Да / Нет |
| Частичный счетчик количества | Недоступен | Да / Да |
| Сумматор | Недоступен | Да / Нет |

Вызываемая функция горячих клавиш остается постоянно активированной и может быть остановлена только нажатием клавиши . Функция прямого сброса доступна для функции измеренного значения MIN / MAX и счетчика частичного количества.

Key sensitivity (Чувствительность клавиш)

Чувствительность клавиш можно настроить. Настройка по умолчанию «Low» (Низкий) является оптимальной при использовании устройства с пальцем. При работе с перчатками важно выбрать настройку «High» (Высокий).

Menu Timeout (Время ожидания меню)

Время ожидания меню определяет время, по истечении которого функция меню автоматически закрывается без нажатия клавиши. При настройке «0 с» эта функция деактивируется, и функцию меню можно оставить только вручную, нажав несколько раз кнопку «назад».

Таблица параметров Display

| Подуровень | Уровень параметра | Подпа- раметр 1-го уровня | Подпа- раметр 2-го уровня | Подпа- раметр 3-го уровня | Описание | Диапазон значений / список значений | Значе- ние по умол- чанию LPM | Значе- ние по умол- чанию GPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Refresh/обновление | value input/ввод значения |  |  |  | Устанавливает частоту обновления дисплея | 0.5-10 с | 0.5 с |  |
| Orientation/Ориента-ция | rotate/пово-рот CW |  |  |  | Поворот дисплея на 90 ° по часовой стрелке |  | Landscape |  |
|  | rotate/пово-рот CCW |  |  |  | Поворот дисплея на 90 ° против часовой стрелки |  |  |  |
| Layout/ размеще-ние | Single/оди-ночный |  |  |  | Показывает измеренное значение в области отображения |  | Double/двойной |  |
|  | Double/двойной |  |  |  | Показывает два измеренных значения в области отображения |  |  |  |
| display value/ отобража-емое значение | Upper display/ Верхний дисплей | list selec-tion/выбор списка |  |  | Устанавливает показания для верхнего дисплея | Flow (расход), volume (объём), temperature (темп.), part volume (частичный объём) | Flow/расход |  |
|  | Lower display/ Нижний дисплей |  |  |  | Устанавливает показания для нижнего дисплея |  | Temperature/ температура |  |
| Keys/ кнопки | Hotkeys/го-рячие клавиши | left | Flow/рас-ход | Выбор списка | Устанавливает функцию для левой горячей клавиши | Off (выкл.), Value (значение), Min / Max | Off/выкл |  |
|  |  |  | Volume/ объём |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tem-perature/ темпе-ратура |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Part volume/частичный объём |  |  |  |  |  |
|  |  | right | Flow/рас-ход | Выбор списка | Устанавливает функцию для правой горячей клавиши | Off (выкл.), Value (значение), Min / Max |  |  |
|  |  |  | Volume/ объём |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tem-perature/ темпе-ратура |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Part volume/частичный объём |  |  |  |  |  |
|  | sensitivity/ чувствительность | list selec-tion/выбор списка |  |  | Устанавливает чувствительность для оптических кнопок | Нigh (высокий), Medium (средний) | Low/низкий |  |
| Menu Timeout/ задержка меню | value input/ввод значения |  |  |  | Определяет время, по истечении которого меню настроек автоматически закрывается без нажатия клавиши (0 = деактивировано) | 0.5 - 60 s | 15 s |  |

Measurement  (Измерение)

В меню «Measurement» перечислены переменные измерения, которые предоставляет преобразователь. Для магнитно- индуктивного расходомера это:

• Расход

• Объем (счетчик общего объема)

• Температура

• Часть объема

Каждая переменная измерения разделена на собственное подменю. В подменю можно настроить все параметры, относящиеся к соответствующим переменным измерениям.

Расход

Unit (Единицы)

Отображаемая единица измерения расхода может быть выбрана из различных предварительно определенных стандартных единиц. Также возможно определить пользовательскую единицу («User»), здесь «пользовательская единица» должна быть запрограммирована в LPM (литры / мин):

Filter function

Функция фильтра

Фильтр измеренных значений фильтрует отображаемое значение и большинство электрических выходных сигналов (аналоговые выходы / частотные выходы / коммутационные выходы).

Для измерения расхода имеется регулируемый фильтр.

При заводских настройках активируется стандартный фильтр с низкой фильтрацией и активным детектором шага.

Счетчики громкости и импульсные выходы, как правило, не фильтруются.

Доступны 3 различных типа фильтров, так что подходящая функциональность фильтра доступна для максимально возможного числа применений. Временная база функции фильтрации составляет прибл. 20 мс.

| Filter type | Filter factor [n] | Step detector | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard | 1 - 250 | Yes | Rolling filter type, the size of the filter factor determines the number of temporarily stored and used averaging values. MVAVG= MV0+MV-1+…MV-nn |
| IIR |  | No | With this filter type, depending on the filter factor, part of the last measured value average is added to the current average value. The filter corresponds to a digital low-pass filter of the 1st order with an infinite step response. The filter effect achieved is not linear to the parameter filter factor. A high filter effect is only achieved with filter values> 200. MVAVG=b*MV0+1-b*MVAVG-1 with b= 251- filter factor250 |
| Exp. smoothing |  | No | The filter type works on the principle of exponential smoothing. The step response has an exponential course. The filter factor is proportional to the response time t90 of the step response. This enables the greatest filter effect to be achieved. t90~filter factor*75ms MVAVG= MVAVG-1*(n-1)+MV0n |
| with: MVAVG = filtered measured value, MVAVG-1 = last filtered measured value, MV0= current measured value MV0-1= last measured value |  |  |  |

Области применения типов фильтров

Стандартный стандартный фильтр со ступенчатым детектором с быстрым временем отклика при реальных изменениях измеренных значений. Этот тип фильтра имеет максимальную временную задержку коэффициента фильтрации ∗ 20 мс

Этот фильтр сглаживает незначительные или средние колебания измеряемых значений без увеличения времени отклика в приложениях контроля расхода.

IIR Простой цифровой фильтр с задержкой, без шагового детектора

Этот фильтр можно использовать для незначительных или средних пульсирующих колебаний измеряемых значений. При сильной фильтрации наблюдается соответственно большая задержка отфильтрованного измеренного значения в случае изменения реального измеренного значения.

Не подходит для систем контроля расхода с большим коэффициентом фильтрации.

Опыт. Сглаживание Простой сглаживающий фильтр с задержкой, без детектора шагов

Этот фильтр можно использовать для сильных пульсирующих колебаний измеряемых значений. При сильной фильтрации наблюдается длительная задержка отфильтрованного измеренного значения с изменением реального измеренного значения.

Запаздывание может быть определено с помощью коэффициента фильтрации для:

t90 ~ коэффициент фильтрации ∗ 75 мс

Не подходит для систем контроля расхода с большим коэффициентом фильтрации.

Ступенчатый детектор (доступен только со стандартным фильтром)

Детектор шага, встроенный в стандартный фильтр, может обнаруживать тенденцию реального изменения измеренного значения и временно отключать функцию фильтра после обнаружения шага в измеренном значении, чтобы минимизировать время отклика шага. Шаг (внезапное изменение) измеряемого значения может быть обнаружен как при увеличении, так и при падении измеряемого значения. Шаговый детектор устанавливается порогом шага (JD threshold) и коэффициентом подавления помех (JD-ConfFactor). Поведение в начале диапазона измерений можно сделать “подавленным помехами” с помощью параметра 0-ConfFactor.

Порог JD Значение порогового значения шага нормализуется в соответствии с диапазоном измерений, значение по умолчанию 0.1 означает 10% от значения полной шкалы.

JD ConfFactor Определяет коэффициент, на который пороговое значение шага должно быть превышено последовательно без перерыва, прежде чем детектор шага действительно станет активным. Если конечное значение счетчика подавления помех не достигнуто, оно будет сброшено. Однако, если достигнуто конечное значение счетчика, детектор шага активен, и все буферы фильтра перезаписываются текущим измеренным значением.

0-Фактор Если измеренные значения находятся в начале диапазона измерений, ниже которого измеренные значения устанавливаются равными 0, функция подавления нулевого измеренного значения может стать активной. Параметр 0-ConfFactor определяет значение счетчика, то есть, как часто начальное значение диапазона измерений должно последовательно и без перерыва отставать от него, прежде чем значение измерения будет фактически установлено на "0". Эта функция служит для стабилизации измеряемого значения в области начала диапазона измерений. Как и детектор шагов, эта функция работает в обоих направлениях, т.е. из диапазона измерений => 0 и из 0 => диапазон измерений

10.4.1.3 Разделение

Параметр Separation устанавливает скорость потока, ниже которой измеренное значение устанавливается равным "0". Если эта функция активна, значение расхода "0" отображается на дисплее синим цветом. Если значение параметра установлено меньшим, чем начало диапазона измерений (см. технические характеристики), отображаемое значение и все назначенные ему выходные сигналы остаются на "0" до тех пор, пока измеренное значение не превысит начало диапазона измерений.

Simulation mode (Режим симуляции)

См. раздел Ошибка! Источник ссылки не найден.

Объём

Типы счётчиков

Абсолютный:

Независимо от направления потока рассчитанный частичный объем добавляется к счетчикам.

Двунаправленный:

В зависимости от направления потока рассчитанный частичный объем добавляется или вычитается от счетчика. Если измеренное значение расхода является отрицательным, значение объема уменьшается от измерения к измерению (возможно, в отрицательный диапазон).

Единица измерения общего объема

Параметр «Unit» определяет единицу объема счетчика общего объема. Доступны перечисленные единицы объема. При изменении единицы текущее показание счетчика преобразуется в новую единицу объёма.

Температура

Единицы измерения

Отображаемая единица измерения температуры может быть выбрана из различных единиц измерения по умолчанию. Также возможно определить пользовательскую единицу («user»), в этом случае «пользовательская единица» должна быть запрограммирована в ° C.

Функция симуляции

См. разделОшибка! Источник ссылки не найден.

Частичный объём

Тип счётчиков

Абсолютный:

Независимо от направления потока рассчитанный частичный объем добавляется к счетчикам.

Двунаправленный:

В зависимости от направления потока рассчитанный частичный объем добавляется или вычитается из счетчиков. Если измеренное значение расхода является отрицательным, значение объема уменьшается от измерения к измерению (возможно, в отрицательный диапазон).

Единицы счетчика частичного объема

Параметр «Unit» определяет единицу объема счетчика общего объема. Доступны перечисленные единицы объема. При изменении единицы текущее показание счетчика преобразуется в новую единицу объёма.

Memory reset (Сброс памяти)

В этом меню счетчик может быть сброшен.

Функция симуляции

См. раздел Ошибка! Источник ссылки не найден.

Функция симуляции

С помощью функции симуляции все доступные измеренные значения могут моделироваться независимо друг от друга в течение ограниченного времени. Имитированные измеренные значения оказывают полное влияние на дисплеи и выходы.

Каждое начатое моделирование автоматически останавливается по истечении времени, установленного в параметре «Sim Auto Stop Time» (устанавливается пользователем) (от 1 до 30 минут), или по истечении запрограммированных интервалов. Следующие измеренные значения могут быть смоделированы:

объемный расход, температура и счётчик количества.

Симуляция начинается, как только активируется и закрывается меню настроек. Симуляция прерывается или останавливается, если вызывается меню настроек.

Доступны 3 различных типа симуляции:

- „Режим «Треугольник»

В режиме «Треугольник» значение моделирования непрерывно увеличивается с шагом параметра «Значение приращения» и в интервале «Время интервала» с «Начальным значением». После значения параметра «интервалы» значение моделирования снова уменьшается таким же образом, чтобы снова увеличиваться. Этот процесс повторяется непрерывно до тех пор, пока не истечет установленное время «Время автоматической остановки сима» и симуляция не закончится.

- "Monotonic" (монотонный) режим

В «монотонном» режиме значение моделирования непрерывно увеличивается в размере шага параметра «Increment value» (Значение приращения) и в интервале «Interval time» (Интервал времени) с «Start value» (Начальным значением). После количества «Intervals» (Интервалов) или истечения «Sim Auto Stop Time» (время автоматической остановки симуляции), симуляция заканчивается.

- “Статический” режим

В режиме «Статический» постоянное значение выводится для измеренных значений расхода и температуры. Симуляция заканчивается после установленного времени симуляции.

В «статическом» моделировании для счетчика частичного количества, счетчик изменяется только один раз на установленное «значение приращения» после запуска.

При моделировании счетчика обратите внимание, что в режиме треугольника он должен находиться в двунаправленном режиме для достижения ожидаемого эффекта.

Таблица параметров Measuring (измерение)

| Подуро- вень | Уровень парамет-ра | Подпараметр уровня 1 | Подпараметр уровня 2 | Подпараметр уровня 3 | Описание | Диапазон значений / список значений | Значение по умолчанию LPM | Значение по умолчанию GPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flow/ расход | Unit/ единицы | List selection/ Выбор списка |  |  | Устанавливает единицу потока | ml/m, L/m, L/h, m3/h, galUS/m, galUS/h, galUK/m, galUK/h, User | L/m | galUs/m |
|  | sepa-ration/ разделе-ние | value input/ ввод значения |  |  | Устанавливает значение для отсечки низкого расхода | 0 ≤ значение ≤ Range start | Range start/ Начальный диапазон |  |
|  | Simula-tion mode/ре-жим симуля- ции | См таблицу Simulation mode (Режим симуляции) |  |  |  |  |  |  |
| Volume/ объём | Counter Type/тип счётчика | absolute/ bidirectional абсолютный / двунаправленный |  |  | Устанавливает режим счетчика |  | Absolute/ Абсолютный |  |
|  | Unit/ Единицы | List selection/ Выбор списка |  |  | Устанавливает единицу объёма | ml, L, m3, galUS, galUK, User | L | L |
| Tem-perature/ температура | Unit/ Единицы | List selection/ Выбор списка |  |  | Устанавливает единицу температуры | °C, °F, User | °C | °C |
|  | Simula-tions-modus | See table Simulation mode |  |  |  |  |  |  |
| Part volume/ частичный объём | Counter Type/тип счётчика | absolute/ bidirectional абсолютный / двунаправленный |  |  | Устанавливает режим счетчика |  | Absolute/ Абсолютный |  |
|  | Unit/ Единицы | List selection/ Выбор списка |  |  | Устанавливает единицу объёма | ml, L, m3, galUS, galUK, User | L | galUs |
|  | memory reset /сброс памяти | Yes/No |  |  | Устанавливает значение счетчика на «0» |  |  |  |
|  | Simula-tion mode/режим симуляции | См таблицу Simulation mode (Режим симуляции) |  |  |  |  |  |  |

Функция дозирования

см. раздел Ошибка! Источник ссылки не найден.

Выходы

Расходомер MIS обеспечивает в общей сложности 2 выхода, которые можно свободно настраивать. Конфигурирование выходов (выход 1 и выход 2) выполняется с помощью функции мастера. Функция мастера шаг за шагом направляет пользователя через все необходимые настройки.

Шаги:

- Выбор выхода

- Выбор источника или измеряемой переменной для вывода (Расход, Объем, Температура, Частичный объем)

- Выбор типа выхода (4-20 мА, 0-20 мА, 0-10 В, 2-10 В, аварийный сигнал, импульсный, частотный выход, IO-Link, управляющий вход)

- Настройка выхода (масштабирование, пороги)

- Сохранение конфигурации

Различные типы выходов оптимизированы для различных типов приложений. В следующей таблице приведены рекомендации по применению для различных типов вывода. Если выходы не используются в соответствии с рекомендациями, могут возникнуть отклонения измерения и желаемая функциональность не будет достигнута.

| Применение | Тип выхода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аналоговый выход (все варианты) | Частотный выход | Импульсный выход | Выход тревоги |
| Телеметрическое устройство |  |  |  |  |
| Предел мониторинга |  |  |  |  |
| Мониторинг в окне |  |  |  |  |
| Внешняя дозировка |  |  |  |  |
| Внешний объемный счётчик |  |  |  |  |

Выход тревоги

Выходы тревоги могут быть параметризованы с помощью функции предельного значения или оконной функции.

Function (Функция)

Параметр «Function» определяет основную функцию. Доступны функция предельных значений и функция окна.

Функция предельного значения: выход переключения активен, если текущее значение скорости потока выше порога переключения. Он остается активным до тех пор, пока измеренное значение не опустится ниже порога переключения минус гистерезис.

Оконная функция: Выход переключения активен, если измеренное значение текущего потока находится за пределами окна, которое образовано «switching threshold» (порогом переключения) и «lower threshold» (нижним порогом). Контролируемое окно уменьшается в каждом случае на величину «гистерезиса». Если переключающий выход должен быть активным в пределах окна, параметр «switching function» (функция переключения) должен быть изменен с N / O на N / C.

Output type (Тип выхода)

Параметр «Output type» определяет функцию транзисторного выхода. Доступны типы выхода NPN, PNP или PP (двухтактный). Двухтактный тип сочетает в себе NPN и PNP и поэтому является лучшим выбором для большинства цепей. Все выходы защищены от короткого замыкания и перегрузки.

Switching function (Функция переключения)

«switching function» определяет режим работы выходов. При настройке по умолчанию «normally open» (нормально разомкнутый) выход активируется (переключается), когда измеренное значение превышает порог переключения. Эта функция также называется N.O.

В настройке «Normally closed» (Нормально закрытый) выход ниже порога переключения уже активен и деактивируется, когда измеренное значение превышает порог переключения. Эта функция также называется N.C.

Threshold (Порог)

Порог для функции предельного значения и верхняя оконная точка для оконной функции.

Lower threshold (Нижний порог)

«lower threshold» определяет нижний предел при использовании оконной функции. При использовании функции предельного значения этот параметр остается неэффективным.

Пороги переключения можно установить как положительные, так и отрицательные.

Hysteresis (Гистерезис)

Соответствующая настройка параметра «гистерезис» гарантирует, что переключающие выходы не будут включаться и выключаться постоянно, когда текущее измеренное значение колеблется около порога переключения. Поэтому значение гистерезиса всегда должно быть больше, чем колебания реального измеренного значения

Filter factor (delay) (Коэффициент фильтрации)

Дальнейшее подавление коммутационных выходов флуктуирующих измерительных сигналов может быть достигнуто установкой параметра «Коэффициент фильтрации». Если этот параметр выбран больше 0, переключение выхода будет соответственно задержано. Параметр «Supp direction» определяет, будет ли замедление действовать, когда порог переключения превышен или не достигнут (альтернативно в обоих направлениях).

«High» (высокий) означает, что задержка активна, когда измеренное значение превышает порог переключения, «Down» (Вниз) означает соответствующий эффект, когда пороговое значение переключения не достигнуто.

Измеренное значение должно оставаться постоянно ниже или выше порога переключения с счетчиком [SUPPRESSIONFACTOR], прежде чем будет активирован выход переключения. С помощью этой функции спорадические превышения предельных значений могут быть безопасно подавлены.

В соответствии со значением параметра «коэффициент фильтрации» время отклика на выходе обычно увеличивается.

Примеры влияния задержки переключения на оконную и предельную функцию

Аналоговые выходы

Токовый выход 0(4)-20 мA

Токовый выход выдает измеренную переменную (расход или температуру) в виде токового сигнала 0 (4) -20 мА.

Токовый выход масштабируется через «Value 20 mA» (Значение 20 мА) и «Value 4 mA» (Значение 4 мА) (с токовым выходом 0-20 мА «Value 0 mA»). По умолчанию для параметра «Value 20 mA» установлено значение для конца диапазона измерения, но его можно параметрировать по желанию в  пределах диапазона измерения, но всегда больше, чем начальное значение диапазона измерения. Параметры «Value 4 mA» / «Value 0 mA» определяют измеренные значения для значения пускового тока, которые также можно свободно устанавливать в диапазоне измерения.

Примечание 1: Если значение установлено меньше конца диапазона измерения, точность значения выходного напряжения снижается.

Примечание 2: Нагрузка на токовом выходе не должна превышать 500 Ом.

Выход напряжения 0-10 V / 2-10 V

Выход напряжения выводит измеряемую переменную (расход или температуру) в масштабе в виде сигнала напряжения 0-10 В / 2-10 В.

Масштабирование выходного напряжения осуществляется через параметр «Value 10 V» (Значение 10 В) и «Value 0 V» (Значение 0 В). По умолчанию для параметра «Value 10 V» установлено значение для конца диапазона измерения, но его можно параметрировать по желанию в пределах диапазона измерения, но оно всегда должно быть больше начального значения диапазона измерения.

Параметры «Value 0 V» и «Value 2 V» определяют измеренные значения для начального значения напряжения, которые также могут быть свободно установлены в диапазоне измерения.

Примечание 1: Если значение установлено меньше конца диапазона измерения, разрешение и точность значения выходного напряжения уменьшаются.

Работа 4-20 мА и 2-10 В на выходе

Выходное поведение 0-20 мА и 0-10 В

Активация поведения в соответствии с рекомендацией   NAMUR NE43

- Для всех аналоговых выходов (ток и напряжение) поведение выхода можно активировать в соответствии с рекомендацией NAMUR NE43. Когда функция активирована, например, линейный выход сигналов от 4 до 20 мА до 3,8–20,5 мА. Выше 20,5 мА текущее значение возрастает до прибл. 22 мА для сигнализации превышения диапазона измерения. Токовые выходные значения от 3,8 до 4,0 мА указывают на то, что диапазон измерения не соответствует норме. Выход приблизительно 3,6 мА сигнализирует об ошибке устройства или процесса (например, сигнализация пустой трубы).

Импульсный выход

Расходомер MIM обеспечивает масштабируемый импульсный выход. Когда импульсный выход активирован, циклически поступающий объем доступен в виде последовательности импульсов на выходе. Ширина импульса импульсного выхода постоянна и может быть установлена в диапазоне от 1 мс до 20 с. Импульсный выход обновляется с циклом 20 мс. В начале каждого обновления определяется объем накопления за предыдущий период обновления. В соответствии с этой величиной и установленным объемом импульсов соответствующее количество импульсов доступно в виде их последовательности на выходе.

Импульсный сигнал не подходит для определения объемного расхода с помощью измерения внешней частоты.

TВремя реакции импульсного выхода напрямую зависит от параметра расхода «separation» (отсечка). Наименьшее время реакции достигается, если для этого параметра установлено значение «0.0» (заводская настройка: начало диапазона измерения).

Тип электрического импульсного выхода двухтактный, поэтому на выходе активно переключаются ВЫСОКИЙ и НИЗКИЙ уровни.

РАБОТА ПРИ ПЕРЕПОЛНЕНИИ (OVERFLOW):

Если измерение объемного расхода находится в диапазоне OVERFLOW, импульсный выход отключается и на выход подается постоянный ВЫСОКИЙ уровень.

Генерация выходной импульсной последовательности:

Значение	 импульса можно свободно устанавливать в широких пределах. Вместе с регулируемой шириной импульса и диапазоном измерения устройства существует ограниченный диапазон, в котором импульсный выходной сигнал является мгновенным.

Это тот случай, если выполняется следующее условие:

Конец диапазона измерений L/min*длительность импульса [ms]объем импульса [L]≤22500

или

объем импульсаL≥Конец диапазона измерений [L/min] * длительность импульса [ms]22500

Если условие не выполняется, возможна задержка импульса на выходе. Это особенно нежелательно, если задачи дозирования должны выполняться с импульсным сигналом.

В следующей таблице показаны различные комбинации объема импульса и длительности импульса для разных диапазонов измерения, в которых выполняются вышеуказанные предельные условия.

| Диапазон измерения [л/мин] | длительность импульса [мс] |  |  | min. объем импульса [л] |  | max. кол-во импульсов [имп/л] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Measuring range [m3/h] |  | pulse width [ms] | min. pulse volume [L] |  | max. pulse rate [pulse/L] |  |
| 45 |  | 20 | 0,66667 |  | 1,50 |  |
|  |  | 10 | 0,33333 |  | 3,00 |  |
|  |  | 5 | 0,16667 |  | 6,00 |  |
|  |  | 1 | 0,03333 |  | 30,00 |  |
| 63 |  | 20 | 0,93333 |  | 1,07 |  |
|  |  | 10 | 0,46667 |  | 2,14 |  |
|  |  | 5 | 0,23333 |  | 4,29 |  |
|  |  | 1 | 0,04667 |  | 21,43 |  |
| 100 |  | 20 | 1,48148 |  | 0,67 |  |
|  |  | 10 | 0,74074 |  | 1,35 |  |
|  |  | 5 | 0,37037 |  | 2,70 |  |
|  |  | 1 | 0,07407 |  | 13,50 |  |
| 160 |  | 20 | 379,26002 |  | 0,00 |  |
|  |  | 10 | 2,19480 |  | 0,46 |  |
|  |  | 5 | 0,54870 |  | 1,82 |  |
|  |  | 1 | 0,02195 |  | 45,56 |  |
| 250 |  | 20 | 3,70371 |  | 0,27 |  |
|  |  | 10 | 1,85186 |  | 0,54 |  |
|  |  | 5 | 0,92593 |  | 1,08 |  |
|  |  | 1 | 0,18519 |  | 5,40 |  |
| 400 |  | 20 | 5,92593 |  | 0,17 |  |
|  |  | 10 | 2,96296 |  | 0,34 |  |
|  |  | 5 | 1,48148 |  | 0,67 |  |
|  |  | 1 | 0,29630 |  | 3,37 |  |
| 600 |  | 20 | 8,88889 |  | 0,11 |  |
|  |  | 10 | 4,44445 |  | 0,22 |  |
|  |  | 5 | 2,22222 |  | 0,45 |  |
|  |  | 1 | 0,44444 |  | 2,25 |  |
| 1000 |  | 20 | 14,81482 |  | 0,07 |  |
|  |  | 10 | 7,40741 |  | 0,13 |  |
|  |  | 5 | 3,70370 |  | 0,27 |  |
|  |  | 1 | 0,74074 |  | 1,35 |  |

Импульсный выход работает только в режиме измерения; пока активен режим меню, импульсы не выдаются. Импульсы, накопленные в режиме меню, выводятся, как только режим измерения снова становится активным. В зависимости от ситуации это также может привести к увеличению задержки импульса.

Pulse volume (Объём импульса)

Параметр "Pulse volume" определяется как объемная величина для вывода импульса; единица соответствует [объемное количество / импульс]. Аналогично, общая частота импульса [единица измерения импульса / объем] соответствует обратной величине импульса.

Volume unit (Единица объема)

Устанавливаемая единица измерения объёма является единицей ввода для параметра «Pulse volume» (Объем импульса). Определение пользовательской единицы («user») также возможно и может быть запрограммировано в литрах.

      - Pulse width (Длительность импульса)

Длительность импульса гибко регулируется от 1 до 20000 мс.

    - Частотный выход

Расходомер MIM обеспечивает масштабируемый частотный выход. Когда этот выход активирован, переменная измерения (расход или температура), связанная с частотным выходом, выводится пропорционально как частота с длительностью импульса / паузы 1: 1. Выходная частота в конце диапазона измерения может быть установлена (параметр «maximum frequency» (максимальная частота)). С помощью двух параметров «Value for 0 Hz» (Значение для 0 Гц) и «Value for max Hz» (Значение для макс. Гц) выходная частота в диапазоне измерения может свободно масштабироваться.

Поведение при переполнении (OVERFLOW):

Если измеренное значение находится в диапазоне переполнения, выводится постоянная частота.

    - Control input (Управляющий вход)

Выход 1 может быть настроен как управляющий вход. Это может сбросить память MIN / MAX или счетчик частичного количества в зависимости от назначенной переменной измерения.

| Функция | Измеряемая переменная | Длительность контрольного импульса |
| --- | --- | --- |
| MIN/MAX Сброс | Расход, температура | 0.5s < thigh < 4s |
| Сброс частичного счетчика объема | Счетчик частичного объема | 0.5s < thigh < 4s |

Таблица параметров  Output 1/2 – Flow (Выход 1/2 – Расход)

| Подпараметр уровня 1 | Подпараметр уровня 2 | Подпараметр уровня 3 | Описание | Диапазон значений / список значений | Стандартное значение LPM | Стандартное значение GPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выключен |  |  | Выход деактивирован |  | IO-Link |  |
| Alarm output/ Выход тревоги | Function/Функция | Выбор списка | Устанавливает основную функцию | Предельная функция / функция окна | Limit function/ Предельная функция |  |
|  | Output/Выход |  | Устанавливает электр. выход | NPN/PNP/PP | NPN |  |
|  | switching function/функция перекл. |  | Устанавливает функцию переключения | NO/NC | NO |  |
|  | Threshold/ порог | Ввод значения | Устанавливает порог переключения | MB начало ≤ значение≤ полная шкала | 1 |  |
|  | lower threshold/ нижний порог |  | Устанавливает нижний порог для оконной функции | Value threshold ≤ value ≤ MB start | 1 |  |
|  | Hysteresis/ гистерезис |  | Определяет гистерезис переключения | -9999,0 ≤ значение ≤ +9999,0 | 1 |  |
|  | filter factor/ коэффициент фильтрации |  | Коэффициент задержки переключения х100 мс | 0x ≤ значение ≤ 60x | 0 |  |
|  | Direction/ направление |  | Определяет эффективное направление задержки переключения | Up / Down / Both верх/низ/оба | Down/низ |  |
| 4-20 mA | NAMUR стандарт |  | Активирует поведение в соответствии с NAMUR NE43 | activated / deactivated активно/не активно | deactivated не активно |  |
|  | значение 4 mA |  | Измеренное значение для выхода 4 мА | MB начало ≤ значение ≤ значение 20 mA | 0 |  |
|  | значение 20 mA |  | Измеренное значение для выхода 20 мА | значение 4 mA ≤ значение ≤ полная шкала | 100 |  |
| 0-20 mA | NAMUR стандарт |  | Активирует поведение в соответствии с NAMUR NE43 | activated / deactivated активно/не активно | deactivated/ не активно |  |
|  | значение 0 mA |  | Измеренное значение для выхода 0 мА | MB начало ≤ значение ≤ значение 20 mA | 0 |  |
|  | значение 20 mA |  | Измеренное значение для выхода 20 мА | Значение 0 mA ≤ значение ≤ полная шкала | 100 |  |
| 2-10 V | NAMUR стандарт |  | Активирует поведение в соответствии с NAMUR NE43 | activated / deactivated активно/не активно | deactivated/ не активно |  |
|  | значение 2 V |  | Измеренное значение для выхода 2 В | MB start ≤ значение ≤ значение 10 V | 0 |  |
|  | значение 10 V |  | Измеренное значение для выхода 10 В | значение для 2 V ≤ значение ≤ полная шкала | 100 |  |
| 0-10 V | NAMUR стандарт |  | Активирует поведение в соответствии с NAMUR NE43 | activated / deactivated активно/не активно | deactivated/ не активно |  |
|  | значение 0 V |  | Измеренное значение для выхода 0 В | MB начало ≤ значение ≤ значение 10 V | 0 |  |
|  | значение 10 V |  | Измеренное значение для выхода 10 В | значение для 0 V ≤ значение ≤ полная шкала | 100 |  |
| Подпараметр уровня 1 | Подпараметр уровня 2 | Подпараметр уровня 3 | Описание | Диапазон значений / список значений | Стандартное значение LPM | Стандартное значение GPM |
| Частотный выход | max. frequency макс. частота | Value input Ввод значения | Frequency output at "value at max. Hz" Частота на выходе при «значении при макс. Гц» | 50-1000 Hz | 500 Hz |  |
|  | overflow переполнение |  | Overflow value in % of the value "max.frequency" Значение переполнения в % от значения "max.frequency" | 1-100 [%] | 1% |  |
|  | Value at 0 Hz Значение при 0 Hz |  | Значение при 0 Hz | MB начало ≤ значение ≤ значение при max. Hz | 0 |  |
|  | Value at max. Hz Значение при макс. Гц |  | Value at "maximum frequency" Значение на «максимальной частоте» | значение для 0 Hz < значение ≤ полн. шкала | 100 |  |
| Управляющий вход (только выход 1) |  |  | Control function for MIN / MAX memory reset Функция управления сбросом памяти MIN / MAX | OFF, memory reset ВЫКЛ/сброс памяти | Aus |  |
| KofiCom | Режим заводской калибровки на выходе 1 |  |  |  |  |  |
| IO-Link | Этот режим активирует функцию IO-Link на выходе 1 (стандартная заводская настройка) |  |  |  |  |  |

Таблица параметров Output 1/2 – Volume (Выход 1/2 – Объем)

| Подпараметр уровня 1 | Подпараметр уровня 2 | Подпараметр уровня 3 | Описание | Диапазон значений / список значений | Стандартное значение LPM | Стандартное значение GPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| disabled выключен |  |  | Output deactivated/ Выход деактивиро-ван |  | disabled |  |
| Pulse output/ Импульсный выход | Pulse unit | List selection/ Выбор списка | Sets the Pulse Volume for Pulse Volume/ Устанавливает объём импульса | ml, L, m3, galUS, galUK, User | L | galUs |
|  | Pulse volume | value input/ ввод значения | Sets the value for the pulse volume/ Устанавливает значение для объема импульса | 0.001-999 | 1 |  |
|  | Pulse width/ Длительность импульса |  | Sets the pulse width/ устанавливает Длительность импульса | 1-20.000 | 1 ms |  |
| KofiCom | Режим заводской калибровки на выходе 1 |  |  |  |  |  |
| IO-Link | Этот режим активирует функцию IO-Link на выходе 1 |  |  |  |  |  |

Таблица параметров Output 1/2 – Temperature (Выход 1/2 – температура)

| Подпараметр уровня 1 | Подпараметр уровня 2 | Подпараметр уровня 3 | Описание | Диапазон значений / список значений | Стандартное значение LPM | Стандартное значение GPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| disabled/ отключен |  |  | Выход отключен |  | disabled/ отключен |  |
| Выход тревоги | Функция | Выбор списка | Устанавливает основную функцию | Limit function / window function Функция предела / оконная функция | Функция предела |  |
|  | Выход |  | Устанавливает электр. выход | NPN/PNP/PP | NPN |  |
|  | Функция переключе-ния |  | Устанавливает лог. функции переключения | NO/NC | NO |  |
|  | Порог | Ввод значения | Устанавливает порог переключения | MB начало ≤ значение ≤ Full scale | 1 |  |
|  | нижний порог |  | Устанавливает нижний порог для оконной функции | Value threshold ≤ значение ≤ MB start | 1 |  |
|  | Гистерезис |  | Определяет гистерезис переключения | -9999.0 ≤ значение ≤ +9999.0 | 1 |  |
|  | коэффициент фильтрации |  | Коэффициент задержки переключения х100 мс | 0x ≤ значение ≤ 60x | 0 |  |
|  | Направление |  | Определяет эффективное направление задержки переключения | Up / Down / Both Вверх/вниз/оба | Down |  |
| 4-20 mA | Значение 4 mA |  | Измеренное значение для выхода 4 мА | MB start ≤ значение ≤ value 20 mA | 0 |  |
|  | Значение 20 mA |  | Измеренное значение для выхода 20 мА | значение 4 mA ≤ значение ≤ Full scale | 100 |  |
| 0-20 mA | Значение 0 mA |  | Измеренное значение для выхода 0 мА | MB начало ≤ значение ≤ value 20 mA | 0 |  |
|  | Значение 20 mA |  | Измеренное значение для выхода 20 мА | значение 0 mA ≤ значение ≤ полная шкала | 100 |  |
| 2-10 V | Value 2 V |  | Измеренное значение для выхода 2 В | MB начало≤ значение ≤ значение 10 V | 0 |  |
|  | Значение 10 V |  | Измеренное значение для выхода 10 В | Value 2 V ≤ value ≤ полная шкала | 100 |  |
| 0-10 V | Wert 0 V |  | Измеренное значение для выхода 0 В | MB начало ≤ значение ≤ значение 10 V | 0 |  |
|  | Значение 10 V |  | Измеренное значение для выхода 10 В | значение 0 V ≤ значение ≤ полная шкала | 100 |  |
| Frequency output/ Частотный выход | max. частота | Ввод значения | Частота на выходе при «значении при макс. Гц» | 50-1000 Hz | 500 Hz |  |
|  | Переполне-ние |  | Значение переполнения в % от значения при макс. частоте | 1-100 [%] | 1% |  |
|  | Значение при 0 Hz |  | Значение при 0 Hz | MB начало ≤значение≤ значение для макс.. Hz | 0 |  |
|  | Значение при max. Hz |  | Значение на макс. частоте | значение для 0 Hz <значение ≤ полная шкала | 100 |  |
| Control input / Управляющий вход (только OUT1) |  |  | Функция управления сбросом памяти MIN / MAX | OFF, memory reset Выкл., сброс памяти | OFF |  |
| KofiCom (толькоOUT1) | Режим заводской калибровки на выходе 1 |  |  |  |  |  |
| IO-Link (только OUT1) | Этот режим активирует функцию IO-Link на выходе 1 |  |  |  |  |  |

Таблица параметров Output 1/2 – Part volume (Выход 1/2 – Частичный объём)

| Подпараметр уровня 1 | Подпараметр уровня 2 | Подпараметр уровня 3 | Описание | Диапазон значений / список значений | Стандартное значение LPM | Стандартное значение GPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Disabled/ отключен |  |  | Выход отключен |  | Disabled Отключен |  |
| Pulse output Импульсный выход | Pulse unit Единицы импульса | Выбор списка | Устанавливает единицы импульса | ml, L, m3, galUS, galUK, User | L | galUs |
|  | Pulse volume Колич. импульсов | Ввод значения | Устанавливает значение для колич. импульсов | 0-999 | 1 |  |
|  | Длительность импульса |  | Устанавливает длительность импульса | 1-20.000 | 1 ms |  |
| Control input Управляю-щий вход (только Out1) |  |  | Функция управления для сброса счетчика | OFF, memory reset Выкл., сброс памяти | Off |  |
| KofiCom (только OUT1) | Режим заводской калибровки на выходе 1 |  |  |  |  |  |
| IO-Link (только OUT1) | Этот режим активирует функцию IO-Link на выходе 1 |  |  |  |  |  |

  - Сервис пользователя

Пользовательский сервис предоставляет функцию сброса и настройки пароля. Следовательно, вместе с активацией пароля пользователя доступ к меню может быть заблокирован.

    - Смена пароля

В заводских настройках пароль пользователя установлен на «00000», поэтому доступны все пользовательские функции. Если пароль отличается от «00000», запрос пароля активируется при следующем входе в пользовательское меню.

Если установленный пароль больше не известен, мастер-пароль можно запросить у KOBOLD..

    - Заводские установки

Активируя эту функцию, пользователь может сбросить устройство до заводских настроек. Любые пользовательские настройки будут потеряны, и устройство вернется в состояние доставки.

Таблица параметров User menu (Меню пользователя)

| Пдуровень | Уровень параметра | Описание | Диапазон значений / список значений | Стандартное значение LPM | Стандартное значение GPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Password/ Пароль | Ввод значения | Защищает пользовательское сервисное меню паролем, если пароль не "00000" | 00000-99999 | 00000 |  |
| Factory reset/ Сброс к заводским настройкам | Yes / No Да/нет | Сбрасывает устройство к заводским настройкам |  |  |  |
| Menu lock/ Блокировка меню | unlocked / closed | При блокировании доступ к меню осуществляется только через пароль | unlocked / closed разблокирован / закрыт | unlocked/ разблокирован |  |
| Автоостанов-ка симуляции | Ввод значения | Устанавливает время, в течение которого режим симуляции остается активным | 1 - 31 min. | 10 min. |  |

  - Сервис / Заводской сервис

Заводская сервисная функция защищена паролем и недоступна для пользователя.

  - Информация

    - Основное

Эта информационная опция отображает диапазоны измерения устройства для потока и температуры.

    - Версия

Эта информационная опция отображает аппаратную и программную версию устройства.

    - QR-код ссылки на руководство пользователя

Здесь отображается QR-код. С помощью подходящего смартфона код можно отсканировать, а руководство пользователя на английском языке загрузить непосредственно в формате PDF и открыть.

На смартфоне должно быть установлено приложение для сканирования QR-кодов, приложение для чтения PDF-файлов, а также подключение к Интернету.

Таблицы параметров Info

| Уровень меню | Подуровень | Описание |
| --- | --- | --- |
| Info | General | Отображает диапазоны измерения прибора |
|  | Version | Отображает версию аппаратного и программного обеспечения |
|  | Manual | Отображает QR-код для загрузки инструкции по эксплуатации |

Установки по умолчанию

Расходомер настроен на заводе в следующей конфигурации:

Display - Dual

Upper display - Flow

Lower display - Temperature

Out 1: IOLINK

Out 2: OFF

Важное примечание для устройств MIS с программным обеспечением REV190320:

Если выход 1 должен работать как токовый выход, преобразование выхода из IOLINK (заводская настройка) в токовый выход должно быть выполнено до электрического подключения токовой петли. Если этого не наблюдается, доступ к функции меню блокируется, и устройство больше не может быть настроено.

Статус

Электромагнитный расходомер может обнаруживать и отображать различные ошибки устройства или приложения.

Если имеется сообщение о состоянии или об ошибке, символ STATUS на дисплее попеременно мигает оранжевым / красным. Чтобы вызвать информацию о состоянии / ошибке, необходимо нажать клавишу состояния, затем в появившемся окне состояния отобразятся все сообщения, накопленные до этого момента времени. Нажатием клавиши user пользователь подтверждает знание отображаемых ошибок, память состояния очищается и окно статуса закрывается. Если одна из отображаемых ошибок не исчезнет, о ней снова сообщат мигающий значок состояния.

Генерируются следующие сообщения о состоянии / ошибках:

| Текст на дисплее | Описание | Отладка |
| --- | --- | --- |
| Empty Pipe | Измерительная трубка не полностью заполнена средой или используется среда со слишком низкой проводимостью. | Проверьте заполнение измерительной цепи или проводимость среды (> 20 мкс / см) |
| Temp Sens Error | Ошибка в цепи измерения температуры. | Требуется ремонт KOBOLD. |
| Meas saturated | Схема измерения расхода перегружена | Уменьшить расход |
| No Subslave | Внутренняя аппаратная ошибка | Требуется ремонт KOBOLD. |
| Simulation | Функция симуляции активна | - |

Функция дозирования

Прибор обеспечивает простую функцию дозирования. Её всегда можно активировать или деактивировать в меню настроек под пунктом меню «Дозирование». Если функция дозирования активирована, фиксированные функции назначаются двум выходам, которые нельзя изменить, пока активирована функция дозирования:

OUT2 (Pin 2):			Дозирование в двухтактном режиме

OUT1 (Pin 4):			Управляющий вход для функции

START / STOP /  RESET

Внимание!

Если управляющий вход не используется, тогда OUT1 (контакт 4) должен быть подключен к PIN3 (GND), управляющий вход не должен оставаться открытым!

При использовании функции дозирования рекомендуется установить для параметра расхода «Separation» (Cutoff) значение «0.0», чтобы получить максимально точные результаты (заводская настройка: «start of measuring range» (начало диапазона измерения).

Если функция дозирования деактивирована, оба выхода по умолчанию отключены (деактивированы), но затем их можно снова настроить.

На главном дисплее функции дозирования количество, подлежащее дозированию в предварительно выбираемой единице, и текущее значение расхода отображаются с одной стороны. Ход процесса дозирования дополнительно представлен графической анимацией, в которой показанный контейнер заполняется в процентах, а также отображается переполнение.

Кнопки функциональных клавиш: все кнопки функциональных клавиш в режиме дозирования должны удерживаться пользователем не менее 2 секунд, а затем снова отпущены для активации соответствующей функции. Это необходимо для предотвращения случайного срабатывания.

Управляющий вход: OUT1 можно использовать в качестве управляющего входа для функций Пуск / Стоп / Сброс, когда активирована функция дозирования.

| Функция | Условия | Контрольное время импульса |
| --- | --- | --- |
| START | Режим остановки | 0.5 s < thigh < 4 s |
| STOP | Режим работы | 0.5 s < thigh < 4 s |
| RESET | Режим остановки | thigh > 5 s |

НАЧАЛО дозирования:

Дозирование может быть начато либо нажатием функциональной клавиши «START», либо путем подачи высокого импульса на управляющий вход.

После запуска функции START выход дозирования переключается на активный (высокий), и счетчик дозирования отсчитывается в стандартном направлении при наличии потока.

Если процесс дозирования останавливается не полностью вручную, его можно перезапустить с помощью функции START.

СТОП дозирования

Если процесс дозирования запущен, он может быть остановлен или прерван функцией STOP. Возобновление дозирования возможно с помощью функции START.

Как и в функции START, функцией STOP можно дистанционно управлять с помощью управляющего входа.

СБРОС дозирования

Если процесс дозирования завершен или остановлен, величина дозирования может быть сброшена до значения по умолчанию с помощью функции RESET.

Эта функция также может быть активирована на входе управления.

Описание параметров дозирования

Дозируемое количество  "Value"

Параметр «Value» определяет объем дозирования. Единица объема указывается в параметре «Unit».

Максимальный размер ограничен 9999,9 (одна цифра после десятичной точки). Абсолютное количество может быть увеличено или ограничено подходящим выбором дозатора.

Единицы дозирования  "Unit"

Параметр «Unit» определяет единицу объема дозирования. Доступны следующие варианты: ml, L, m3, galUS, galUK, баррель, пользователь.

Значение коррекции дозирования "Correction value"

Параметр «Значение коррекции» можно использовать для коррекции постоянного «неправильного дозирования» без изменения фактического количества дозирования. Значение коррекции может быть как положительным, так и отрицательным. Если система дозирует меньший объем, чем предполагалось, значение коррекции должно быть положительным, но отрицательным для большего реального объема. например

Количество дозирования = 10 л

Значение коррекции = -1 л

В этом случае счетчик будет считать от 10 л до «0», но остановится на 1 л, поскольку измеряемое количество составляет 9 л, рассчитанное на основе значения коррекции -1 л.

При значении коррекции +1 л счетчик дозирования перестанет считать -1 л, потому что объем дозирования рассчитывается как 11 л.

10 - (- 1 л) = 11 л

Регулируемое значение корректирующего значения всегда должно быть:

(Значение + Значение коррекции)> 0

Если это условие не выполняется, это будет указано в предупреждающем сообщении, и для значения коррекции будет предварительно установлено значение - (значение-0,1).

Параметр "Timeout"

Во время процесса дозирования постоянно контролируется наличие значения расхода, не равного 0. При этом параметр «Time Out» используется для установки времени, по истечении которого выдается сообщение о состоянии «Time Out».

Значение тайм-аута может быть установлено между 0,5 с и 10 с.

Таблица параметров Dosing (дозирование)

| Подуро-вень | Уровень параметра | Подпараметр уровня 1 | Подпараметр уровня 2 | Подпараметр уровня 3 | Описание | Диапазон значений / список значений | Стандартное значение LPM | Стандартное значение GPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активация | Disabled/ отключен |  |  |  | Функция дозирования отключена |  | Disabled/ отключен |  |
|  | Aktivated/ Активиро-ван | Activation/ Актива-ция |  |  | Дозирующая функция активирована |  |  |  |
|  |  | Value/ значение | Ввод значения |  |  | 0 ≤ Value ≤ 9999.99 [unit] | 0 |  |
|  |  | Correction value/ Значение коррек-ции | Ввод значения |  |  | -999.99 ≤ Value ≤ +999.99 [unit] | 0 |  |
|  |  | Unit/ единица | Выбор списка |  |  | ml, L, m3, galUS, galUK, User | L | galUs |
|  |  | Time out/ пауза | Ввод значения |  |  | 0.5 - 10 sec | 0.5 sec. |  |

Функция IO-Link

Начиная с версии встроенного ПО REV190320, расходомер MIS в стандартной комплектации имеет интерфейс связи IO-Link. К технологическим и диагностическим данным можно получить доступ непосредственно через этот интерфейс, а устройство можно параметризовать.

Выход 1 настроен на заводе для функции IO-Link. Если режим связи IO-Link активен, символ "IOLINK" на дисплее состояния выходов отображается зеленым цветом. Меню настройки остается заблокированным, когда режим IOLINK активен и недоступен.

Чтобы гарантировать, что устройство ввода-вывода может корректно работать на подключенном главном устройстве ввода-вывода, необходимо установить файл описания устройства, соответствующий устройству.

Файлы описания устройства (IODD) доступны в базе данных IODDfinder в разделе ioddfinder.io-link.com . Для устройств одного и того же типа могут быть доступны разные версии IODD. Чтобы выбрать правильный IODD, идентификатор устройства может быть либо считан через подключенный мастер ввода-вывода, либо, в качестве альтернативы, идентификация может быть произведена с использованием идентификатора встроенного ПО устройства.

Назначение IODD можно найти в следующей таблице.

| Firmware ID | Product type | Device-ID [hex] | Device-ID [dec] | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V01.0_Rxxxxxx | - | - | - | No IO-Link function |
| V01.1_Rxxxxxx | MIS- | 0x010500 | 66816 | - |
| V01.11_Rxxxxxx | MIS- | 0x010A00 | 68096 | - |

Как загрузить правильный IODD:

• Считайте идентификатор встроенного ПО устройства из информационного меню

• Узнайте идентификатор устройства (десятичный) из приведенной выше таблицы в соответствии с идентификатором встроенного ПО и типом продукта

• В IODD finder определите правильный IODD, используя столбец идентификатора устройства, и загрузите соответствующий ZIP-файл с помощью кнопки загрузки.

Если устройство работает на ведущем устройстве ввода-вывода с портом класса A, с выхода 2 (OUT2) (текущий или двоичный выход) может подаваться только максимальный выходной ток 50 мА, в противном случае ведущее устройство ввода-вывода будет перегружено и это может привести к сбоям.

Спецификация

Производитель		ID 1105 (decimal), 0x0451 (hex)

Название производителя	Kobold Messring GmbH

Спецификация IO-Link	V1.1

Битрейт			COM3

Мин. время цикла		1.1 мс

Режим SIO 			да (OUT1 в конфигурации IO-Link)

Параметризация блока	да

Готовность к работе		10 с.

Макс. длина кабеля		20 м

IO-Link master port class	A

Техническая информация

Процесс измерения: электромагнитный

Диапазон: смотрите конкретные значения расхода

Среда: токопроводящие жидкости

Минимальная проводимость: ≥20 мкс/см

Максимальная вязкость среды: 100000 cP

Максимальное давление: 16 бар

Точность: <± (0,5 % от показаний + 0,5 % от полной шкалы)*

Повторяемость: ±0,2% от полной шкалы

Время отклика потока t90

(выход сигнала тревоги/импульсный выход): <250 мс

Монтажное положение: во всех направлениях

Вход/выход: 5xDN/xdn

Перепад давления (макс. при 3 м/с): 25 мбар

Управление: 4 оптических сенсорных поля, пригодных для использования в перчатках

Корпус: алюминий, порошковое покрытие,

экран дисплея PMMA

Смоченные детали

Соединение: нержавеющая сталь ASTM A105, покрытая краской

(Категория коррозионной стойкости C4M)

Подкладка: NBR (другие по запросу)

Электроды: Hastelloy® C276

Степень защиты: IP67

Температура среды: -10 °C...+70 °C

Температура окружающей среды: -10 °C...+60 °C

Электрические данные

Напряжение питания: 19-30 В постоянного тока внутреннее энергопотребление

макс. 200 мА

Дисплей: TFT-дисплей, 128x128 пикселей,

Ориентация дисплея 1,4“

регулируется с шагом 90°C

Частота повторения отображения: 0,5...10 с, регулируется

Импульсный выход: двухтактный, свободно масштабируемый, конфигурация для частичного и накопленного сумматора

Частотный выход: двухтактный, свободно масштабируемый

2 кГц при переполнении

fmin @ FS = 50 Гц

fmax @ FS = 1000 Гц

Выход сигнала тревоги: NPN, PNP, двухтактный

настраиваемый макс. 30 В постоянного тока,

макс. защита от короткого замыкания 200 мА

Аналоговый выход: активный, 3-разрядный, 0(4)-20 мА, макс. нагрузка 500 Ом или 0(2)-10 В постоянного тока, (Ri = 500 Ом)

Управляющий вход: высокий уровень активного сигнала макс. 30 В постоянного тока

0<Низкий<10 В постоянного тока

15 В постоянного тока<Высокий<Vs

Функция дозирования: Выход дозирования OUT2: 	Двухтактный, высокоактивный

Управляющий вход Выход 1:

СТАРТ/ОСТАНОВКА 0,5 с<бедро<4 с

СБРОС бедра5 с

Электрическое подключение: штекер M12x1, 4-контактный

*При стандартных условиях: температура среды: 15 °C...30 °C, 1 сСт., 500 мкс/см, 1 бар

температура окружающей среды: 15 °C...30 °C

Конкретные значения расхода

| Size |  | Mesuring range (m3/h) |
| --- | --- | --- |
| DN | ASME |  |
| 40 | 1½“ | 0,2…45 |
| 50 | 2“ | 0,3…63 |
| 65 | 2½“ | 0,4…100 |
| 80 | 3“ | 0,6…160 |
| 100 | 4“ | 1,0…250 |
| 125 | 5“ | 1,6…400 |
| 150 | 6“ | 2,4…600 |
| 200 | 8“ | 4,0…1000 |

Конфигурация выходов

| Output 1 (OUT 1, PIN 4) | Output 2 (OUT 2, PIN 2) |
| --- | --- |
| Analog output 4-20 mA | Analog output 4-20 mA |
| Analog output 0-20 mA | Analog output 0-20 mA |
| Analog output 2-10 V | Analog output 2-10 V |
| Analog output 0-10 V | Analog putput 0-10 V |
| Switching output NPN/PNP/PP | Switching output NPN/PNP/PP |
| Pulse output PP | Pulse output PP |
| Frequency output PP | Frequency output PP |
| Communication mode M12 COM |  |
| Communication mode IO-Link |  |
| Control input |  |
| Control input dosing function | Dosing output |

1: MIM-1240xx9

2: MIM-1205xG4

3: MIM-1215xG5

4: MIM-1235xx9

5: MIM-1220xG6

6: MIM-1210xG5

7: MIM-1203xG4

8: MIM-1215xG6

Коды заказа

Код заказа (Пример: MIM-R 12 15G G5 C3T 0)

| Model | Material | Flange type/size | Material process connection | Measuring and earthing electrodes | Transmitter mounting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIS- | H = твердая резина X1) = согласно спецификации | 320B = DN50 PN16 form A DIN EN 1092-1 330B = DN80 PN16 form A DIN EN 1092-1 335B = DN100 PN16 form A DIN EN 1092-1 206R = 2“ Class 150 FF ASME B16.5-2003 208R = 3“ Class 150 FF ASME B16.5-2003 210R = 4” Class 150 FF ASME B16.5-2003 XXXX = acc. to specification | 1 = steel, paint coated | HH = Hastelloy® XX2) = acc. to specification | 100 = integrated |

1) Возможные накладки по запросу: EPDM (заменить “X” на “E”), мягкая резина (заменить “X” на “W”) и PTFE (заменить “X” на “P”)

2) По запросу доступны следующие материалы: платина, нержавеющая сталь, тантал, титан

Габариты

|  | Nominal diameter | h | L | D | s | Dk | d | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIN | DN50 | 167 | 200 | 165 | 20 | 125 | 18 | 4 |
|  | DN80 | 179 | 200 | 200 | 20 | 160 | 18 | 8 |
|  | DN100 | 186 | 250 | 220 | 22 | 180 | 18 | 8 |
|  | DN150 | 211 | 300 | 285 | 22 | 240 | 22 | 8 |
|  | DN200 | 263 | 350 | 340 | 24 | 295 | 22 | 12 |
| ASME | 2“ | 167 | 200 | 150 | 21 | 120.6 | 19 | 4 |
|  | 3“ | 179 | 200 | 190 | 26 | 152.4 | 19 | 4 |
|  | 4“ | 186 | 250 | 230 | 27 | 190.5 | 19 | 8 |
|  | 6“ | 211 | 300 | 279 | 31 | 241.3 | 22.2 | 8 |
|  | 8“ | 263 | 350 | 343 | 34 | 298.4 | 22.2 | 8 |

Вес

| Nominal size |  | Pressure rating | NBR lining |
| --- | --- | --- | --- |
| [mm] | [inch] |  | Weight [kg] |
| 50 | 2 | PN16 / Cl. 150 | 9.4 |
| 80 | 3 | PN16 / Cl. 150 | 12 |
| 100 | 4 | PN16 / Cl. 150 | 15.6 |
| 150 | 6 | PN16 / Cl. 150 | 26.4 |
| 200 | 8 | PN16 / Cl. 150 | 48.4 |

Приложение

Структура данных IO-Link

Длина данных процесса: 9 байт

| Номр байта | Данные | Количество бит | Формат | Фактор | Диапазон | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 - 2 | Flow | 24 Bit | IntegerT | 1/1000 | +/-8388,608 | L/min |
| 3 - 6 | Volume | 32 Bit | FloatT |  | +/-1,4*10-45 ... +/-3,4*10+38 | L |
| 7 - 8 | Temperature | 12 Bit | IntegerT | 1/10 | +/-204,8 | °C |
|  | reserved | 1 Bit | BooleanT |  |  |  |
|  | reserved | 1 Bit | BooleanT |  |  |  |
|  | Status OUT1 | 1 Bit | BooleanT |  |  |  |
|  | Status OUT2 | 1 Bit | BooleanT |  |  |  |

Диагностическая информация IO-Link

| Код события [hex] | Код события [dec] | Имя | Состояние устройства | Тип | Определение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x7710 | 30480 | Short Circuit |  | Ошибка | check installation |
| 0x8C10 | 35856 | Process Variable Range Overrun/ Переполнение диапазона переменной процесса |  | Предупреждение | неопределенные данные процесса |
| 0x8C20 | 35872 | Measurement Range Overrun / Диапазон измерения превышен |  | Ошибка | проверить приложение |
| 0x8C30 | 35888 | Process Variable Range Underrun / Недостаточный диапазон переменной процесса |  | Предупреждение | неопределенность данных процесса |
| 0x1838 | 6200 | 1. Test Event For Protocol Testing/ Тестовое событие для проверки протокола |  | Ошибка | первое тестовое событие |
| 0x1839 | 6201 | 2. Test Event For Protocol Testing/ Тестовое событие для проверки протокола |  | Ошибка | второе тестовое событие |
| 0x183A | 6202 | Flow MRE Overrun/ MRE выше расхода |  | Предупреждение | превышение диапазона измерения расхода |
| 0x183B | 6203 | Flow MRS Underrun/ MRS ниже расхода |  | Предупреждение | низкий диапазон измерения расхода |
| 0x183C | 6204 | Flow Overflow Overrun/ превышение верхней границы величины потока | 2 | Предупреждение | превышение верхней границы величины потока |
| 0x183D | 6205 | Flow Underflow Underrun/ нижняя граница величины потока ниже допустимой | 2 | Предупреждение | нижняя граница величины потока ниже допустимой |
| 0x183E | 6206 | Flow Cutoff Out/ Отсечка потока |  | Предупреждение | вне диапазона отсечки потока |
| 0x183F | 6207 | Temperature MRE Overrun/ Превышение температуры MRE |  | Предупреждение | превышение диапазона измерения температуры |
| 0x1840 | 6208 | Temperature MRE Overrun/ Температура MRЕ ниже допустимой |  | Предупреждение | диапазон измерения температуры ниже допустимого |
| 0x1841 | 6209 | Temperature Overflow Overrun/ Превышение температурного диапазона | 2 | Предупреждение | Превышение температурного диапазона |
| 0x1842 | 6210 | Temperature Underflow Underrun/ Значение температуры ниже допустимого | 2 | Предупреждение | Значение температуры ниже допустимого |
| 0x1843 | 6211 | NVM Error/ Ошибка NVM | 4 | Ошибка | энергонезависимая память повреждена |
| 0x1846 | 6214 | Emptypipe/ Пустая труба |  | Предупреждение | Труба не заполнена средой |
| 0x1847 | 6215 | Temperature Sensor Error/ Ошибка датчика температуры | 4 | Ошибка | датчик не подключен |
| 0x1848 | 6216 | Measuring Circuit Saturated/ Измерительная цепь насыщена | 2 | Предупреждение | ADC вне диапазона |
| 0x1849 | 6217 | Counter Overflow/ Переполнение счётчика | 2 | Ошибка | Счётчик переполнен |
| 0x184A | 6218 | Dosing Timeout/ Пауза дозирования |  | Предупреждение | указывает на то, что пауза для функции дозирования активна |
| 0x184B | 6219 | Simulation Active/ Симуляция активна |  | Предупреждение | указывает на то, что один из симуляторов запущен |

Таблица системных команд IO-Link

| Команда (hex) | Команда (hex) | Имя команды |
| --- | --- | --- |
| 0x82 | 130 | Restore factory settings/ Восстановление заводских настроек |
| 0xA0 | 160 | Reset part volume counter/сброс счётчика частичного расхода |
| 0xA1 | 161 | Start flow simulation/ Начало симуляции расхода |
| 0xA2 | 162 | Stop flow simulation/ Конец симуляции расхода |
| 0xA3 | 163 | Start temperature simulation/ Начало симуляции температуры |
| 0xA4 | 164 | Stop temperature simulation/ Конец симуляции температуры |
| 0xA5 | 165 | Start part volume simulation/начало симуляции частичного расхода |
| 0xA6 | 166 | Stop part volume simulation/ конец симуляции частичного расхода |
| 0xA7 | 167 | Events Handling ON/ Обработка событий включена |
| 0xA8 | 168 | Events Handling OFF/ Обработка событий выключена |
| 0xA9 | 169 | Reset MinMax for Flow/ Сброс MinMax для расхода |
| 0xAA | 170 | Reset MinMax for Temperature/ Сброс MinMax для температуры |

Таблица параметров IO Link ISDU

| Индекс [hex] | Имя | Описание | Заводские установки | Макс. зачение | Мин. значение | Длина [байт] | Тип данных | Доступ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0002 | SystemCommand | See Table "Comand Codes" |  |  |  | 1 | UIntegerT | W |
| Идентификация продукта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0010 | VendorName |  | Kobold Messring |  |  | max. 20 | StringT | R |
| 0x0011 | VendorText |  | www.kobold.com |  |  | max. 32 | StringT | R |
| 0x0012 | ProductName |  | MIM-XXXXXXXXXXX |  |  | max. 16 | StringT | R |
| 0x0013 | ProductID |  | [точный код модели] |  |  | max. 16 | StringT | R |
| 0x0014 | ProductText |  | Магнитно-индуктивный расходомер |  |  | max. 32 | StringT | R |
| 0x0015 | Serialnumber | Параметр только для чтения |  |  |  | max. 8 | StringT | R |
| 0x0016 | HardwareRevision |  |  |  |  | max. 8 | StringT | R |
| 0x0017 | FirmwareRevision | Версия прошивки постоянна в FW |  |  |  | max. 8 | StringT | R |
| 0x0018 | ApplicationDevice Tag | имя тега настраивается пользователем |  |  |  | 32 | StringT | R/W |
| 0x0019 | FunctionTag | функциональный тег настраивается пользователем |  |  |  | 32 | StringT | R/W |
| 0x0020 | LocationTag | Местоположение тега настраивается пользователем |  |  |  | 32 | StringT | R/W |
| Device Status Information |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0024 | DeviceStatus | 0 - устройство в норме 1 - Требуется техническое обслуживание 2 - вне спецификации 3- Функциональная проверка 4 - Отказ |  |  |  | 1 | UIntegerT | R |
| 0x0025 | DetaildDevice Status |  |  |  |  | max. 20 | ArrayT of OctetString T3 | R |
| Конфигурация дисплея |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0100 | DisplayOrientation | Ориентация дисплея | 1 | (0) - Пейзаж (1) - Портрет Флип (2) - Пейзаж Флип (3) - портрет |  | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x0103 | DisplayLayout | Одинарное или двойное расположение | 1 | (0) - одиночное (1) - двойное |  | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x0104 | UpperDisplay | Источник для верхнего дисплея | 0 | (0) - Поток (1) - объем (2) - температура (3) – часть объема |  | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x0105 | LowerDisplay | Источник для нижнего дисплея | 2 | (0) - Поток (1) - объем (2) - температура (3) – часть объема |  | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x0106 | DisplayRefresh Time | Интервал обновления для дисплея [с] | 0,5 | 10,0 | 0,5 | 4 | FloatT | R/W |
| 0x010A | LeftHotkey Function | Функция для левой горячей клавиши | 0 | (0) - выкл. (1) - значение (2) - MinMax |  | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x010B | RightHotkey Function | Функция для правой горячей клавиши | 0 | (0) - выкл. (1) - значение (2) - MinMax |  | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x010C | LeftHotkeySource | Источник для левой горячей клавиши | 0 | (0) - Поток (1) - объем (2) - температура (3) – часть объема |  | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x010D | RightHotkeySource | Источник для правой горячей клавиши | 0 | (0) - Поток (1) - объем (2) - температура (3) – часть объема |  | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x010E | SensitivityOptical Keys | Чувствительность оптических клавиш | 0 | (0) - низкая (1) - средняя (2) - высокая |  | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x010F | AutomaticMenu Leave | Автоматический выход из меню, если истекло время ожидания 0 = пауза не активна | 0 | 60 | 0 | 1 | UIntegerT | R/W |
| Выход 1 (В режиме IO-Link выход 1 может быть параметризован индивидуально, режим работы может быть изменен только вручную) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0110 | OUT1Source | Источник для выхода (заводская настройка) | 0 | (0) - Поток (1) - объем (2) - температура (3) – часть объема |  | 1 | UIntegerT |  |
| 0x0111 | OUT1Type | Конфигурация выхода: 0-20 мА, Импульс, Частота (заводская настройка) | 8 | (0) - отключено (1) - Выход тревоги (2) - 4-20 мА (3) - 0-20 мА (4) - 2-10 В (5) - 0-10 В (6) - Импульсный выход (7) - Частотный выход (8) - M12COM (9) - IO-Link (10) - Управляющий вход |  | 1 | UIntegerT |  |
| 0x0112 | OUT1Alarm Function | Предел или оконная функция для выхода тревоги | 0 | (0) – Предел (1) - Окно |  | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x0113 | OUT1AlarmOutputType | Выход тревоги NPN, PNP или двухтактный | 0 | (0) - NPN (1) - PNP (2) - двухтактный |  | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x0114 | OUT1AlarmSwitch Function | Выход тревоги нормально открыт или закрыт | 0 | (0) - нормально открыт (1) - нормально закрыт |  | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x0115 | OUT1Alarm Threshold | Порог для выхода тревоги | 1,0 | MRE | MRS | 4 | FloatT | R/W |
| 0x0119 | OUT1AlarmLower Threshold | Порог для выхода тревоги, используемого оконной функцией | 1,0 | OUT1AlarmThreshold | MRS | 4 | FloatT | R/W |
| 0x011D | OUT1Alarm Hysteresis | Гистерезис переключения для выхода тревоги | 1,0 | 9999,0 | -9999,0 | 4 | FloatT | R/W |
| 0x0121 | OUT1Alarm SuppressionFactor | Сколько раз порог должен быть достигнут, чтобы переключить выход тревоги | 0 | 60 | 0 | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x0122 | OUT1Alarm Suppression Direction | для какого направления используется коэффициент подавления | 0 | (0) - вверх (1) - вниз (2) - оба |  | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x0123 | OUT1Analog NamurStandard | Если включено (1), аналоговый выход соответствует стандарту NAMUR NE42. Если отключено (0), аналоговый выход остается в своем эквивалентном диапазоне (например, 4-20 мА) | 1 | (0) - NAMUR не активен (1) - NAMUR активен |  | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x0124 | OUT1AnalogValue0mA | Значение из слота, используемого для точки масштабирования 0 мА | 0,0 | OUT1 Аналоговое значение 20 мА | MRS | 4 | FloatT | R/W |
| 0x0128 | OUT1AnalogValue4mA | Значение из слота, используемого для точки масштабирования 4 мА | 0,0 | OUT1 Аналоговое значение 20 мА | MRS | 4 | FloatT | R/W |
| 0x012C | OUT1AnalogValue20mA | Значение из слота, используемого для точки масштабирования 20 мА | 100,0 | MRE | OUT1 Аналоговое значение 0 мА | 4 | FloatT | R/W |
| 0x0130 | OUT1AnalogValue0V | Значение из слота, используемого для точки масштабирования 0 В | 0,0 | OUT1 Аналоговое значение 10В | MRS | 4 | FloatT | R/W |
| 0x0134 | OUT1AnalogValue2V | Значение из слота, используемого для точки масштабирования 2 В | 0,0 | OUT1 Аналоговое значение 10В | MRS | 4 | FloatT | R/W |
| 0x0138 | OUT1AnalogValue10V | Значение из слота, используемого для точки масштабирования 10 В | 100,0 | MRE | OUT1 Аналоговое значение 0В | 4 | FloatT | R/W |
| 0x013C | OUT1PulseVolume | Объем представлен одним импульсом | 1,0 | 999,9 | 0,0 | 4 | FloatT | R/W |
| 0x0140 | OUT1PulseVolumeUnit | Единица, используемая для импульсного выхода | 1 | (0) - пользователь (1) - L (2) - mL (3) - m3 (4) - galUS (5) - galUK (6) - Barrel |  | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x0141 | OUT1PulseVolumeUnitUser | Пользовательская единица, используемая для импульсного выхода | 1,0 | 9999,9 | 0,0 | 4 | FloatT | R/W |
| 0x0145 | OUT1PulseWidth | Длительность каждого импульса | 1 | 20000 | 1 | 2 | UIntegerT | R/W |
| 0x0147 | OUT1Frequencyat FS | Макс. частота в Гц для выхода | 500 | 1000 | 50 | 2 | UIntegerT | R/W |
| 0x0149 | OUT1Frequency Overflow | Частота переполнения в процентах от максимальной частоты | 1 | 100 | 0 | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x014A | OUT1Frequency Value0Hz | Значение из источника используется для точки масштабирования 0 Гц | 0,0 | OUT1 Макс Значение частоты Гц | MRS | 4 | FloatT | R/W |
| 0x014E | OUT1Frequency ValueMaxHz | Значение из источника используется для макс. точки масштабирования | 100,0 | MRE | OUT1 Значение частоты 0Hz | 4 | FloatT | R/W |
| 0x0152 | OUT1CtrlFunction | Функция управления входом -> Выкл. или сброс памяти | 0 | (0) - Выкл. (1) - сброс памяти |  | 1 | UIntegerT | R/W |
| Выход 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0163 | OUT2Source | Источник для выхода | 0 | (0) - Поток (1) - объем (2) - температура (3) – часть объема |  | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x0164 | OUT2Type | Конфигурация выхода -> 0-20 мА, импульсный, частота и т. д. | 0 | (0) - отключено (1) - Выход тревоги (2) - 4-20 мА (3) - 0-20 мА (4) - 2-10 В (5) - 0-10 В (6) - Импульсный выход (7) - Частотный выход |  | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x0165 | OUT2Alarm Function | Предел или оконная функция для выхода тревоги | 0 | (0) – Предел (1) - Окно |  | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x0166 | OUT2AlarmOutputType | Выход тревоги NPN, PNP или Двухтактный | 0 | (0) - NPN (1) - PNP (2) - Двухтактный |  | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x0167 | OUT2AlarmSwitch Function | Выход тревоги нормально открыт или закрыт | 0 | (0) - нормально открыт (1) - нормально закрыт |  | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x0168 | OUT2Alarm Threshold | Порог для выхода тревоги | 1,0 | MRE | MRS | 4 | FloatT | R/W |
| 0x016C | OUT2AlarmLower Threshold | Порог для выхода тревоги, используемого оконной функцией | 1,0 | OUT2 Порог тревоги | MRS | 4 | FloatT | R/W |
| 0x0170 | OUT2Alarm Hysteresis | Гистерезис переключения для выхода тревоги | 1,0 | 9999,0 | -9999,0 | 4 | FloatT | R/W |
| 0x0174 | OUT2Alarm SuppressionFactor | Сколько раз порог должен быть достигнут, чтобы переключить выход тревоги | 0 | 60 | 0 | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x0175 | OUT2Alarm Suppression Direction | для какого направления используется коэффициент подавления | 0 | (0) - вверх (1) - вниз (2) - оба |  | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x0176 | OUT2Analog NamurStandard | Если включено (1), аналоговый выход соответствует стандарту NAMUR NE42. Если отключено (0), аналоговый выход остается в своем эквивалентном диапазоне (например, 4-20 мА) | 1 | (0) - NAMUR не активен (1) – NAMUR активен |  | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x0177 | OUT2AnalogValue0mA | Значение из слота, используемого для точки масштабирования 0 мА | 0,0 | OUT2 Аналоговое значение 20 мА | MRS | 4 | FloatT | R/W |
| 0x017B | OUT2AnalogValue4mA | Значение из слота, используемого для точки масштабирования 4 мА | 0,0 | OUT2 Аналоговое значение 20 мА | MRS | 4 | FloatT | R/W |
| 0x017F | OUT2AnalogValue20mA | Значение из слота, используемого для точки масштабирования 20 мА | 100,0 | MRE | OUT2 Аналоговое значение 0 мА | 4 | FloatT | R/W |
| 0x0183 | OUT2AnalogValue0V | Значение из слота, используемого для точки масштабирования 0В | 0,0 | OUT2 Аналоговое значение 10V | MRS | 4 | FloatT | R/W |
| 0x0187 | OUT2AnalogValue2V | Значение из слота, используемого для точки масштабирования 2 В | 0,0 | OUT2 Аналоговое значение 10V | MRS | 4 | FloatT | R/W |
| 0x018B | OUT2AnalogValue10V | Значение из слота, используемого для точки масштабирования 10 В | 100,0 | MRE | OUT2 Аналоговое значение 0V | 4 | FloatT | R/W |
| 0x018F | OUT2PulseVolume | Объем представлен одним импульсом | 1,0 | 999,9 | 0,0 | 4 | FloatT | R/W |
| 0x0193 | OUT2PulseVolumeUnit | Единица, используемая для импульсного выхода | 1 | (0) - пользователь (1) - L (2) - mL (3) - m3 (4) - galUS (5) - galUK (6) - Barrel |  | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x0194 | OUT2PulseVolumeUnitUser | Пользовательская единица, используемая для импульсного выхода | 1,0 | 9999,9 | 0,0 | 4 | FloatT | R/W |
| 0x0198 | OUT2PulseWidth | Длительность каждого импульса | 1 | 20000 | 1 | 2 | UIntegerT | R/W |
| 0x019A | OUT2Frequencyat FS | Макс. частота в Гц для выхода | 500 | 1000 | 50 | 2 | UIntegerT | R/W |
| 0x019C | OUT2Frequency Overflow | Частота переполнения в процентах от максимальной частоты | 1 | 100 | 0 | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x019D | OUT2Frequency Value0Hz | Значение из слота, используемого для точки масштабирования 0 Гц | 0,0 | OUT2 Макс Значение частоты Гц | MRS | 4 | FloatT | R/W |
| 0x01A1 | OUT2Frequency ValueMaxHz | Значение из слота, используемого для точки масштабирования max Гц | 100,0 | MRE | OUT2 Значение частоты 0 Hz | 4 | FloatT | R/W |
| Dosing |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x01B6 | DosingValue | Дозировка | 0,0 | 9999,9 | 0,0 | 4 | FloatT | R/W |
| 0x01BA | DosingCorrection Value | Значение коррекции, которое добавляется к значению дозирования для полного счетчика дозирования | 0,0 | Дозирован- ное значение | минус Значение дозы | 4 | FloatT | R/W |
| 0x01BE | DosingUnit | Единица, используемая для функции дозирования | 1 | (0) - USER (1) - L (2) - mL (3) - m3 (4) - galUS (5) - galUK (6) - Barrel |  | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x01BF | DosingUnitUser | Пользовательская единица, используемая для функции дозирования | 1,0 | 9999,9 | 0,0 | 4 | FloatT | R/W |
| 0x01C3 | DosingTimeout | Пауза в секундах для отсутствия потока | 0,5 | 10,0 | 0,5 | 4 | FloatT | R/W |
| 0x01C7 | DosingCounter | Сохраненная статистика счетчика объема дозирования | 0,0 | 999999,0 | -999999,0 | 4 | FloatT | R |
| Service |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x01CB | ServiceUser Password | Пароль для пользовательского сервисного меню и главного меню | 0 | 99999 | 0 | 4 | UIntegerT | R/W |
| 0x01CF | ServiceUserMenu Locked | Главное меню заблокировано или нет | 0 | (0) – не заблокировано (1) - заблокировано |  | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x01D0 | SimulationAuto Stop | Автоматическая остановка симуляции через опр. время в минутах | 10 | 31 | 1 | 1 | UIntegerT | R/W |
| Misc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x01D2 | LanguageSelection | Выбор языка | 0 | (0) - English (1) - German (2) - French (3) - Spanish |  | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x0262 | OperatingHours Count | Счетчик рабочего времени | 0 | 4294967296 | 0 | 4 | UIntegerT | R |
| Flow |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x02F6 | CutOff | Отсечка по значению потока | 0,0 | MRE | 0,0 | 4 | FloatT | R/W |
| 0x02FA | Unit | Единицы измерения расхода | 1 | (0) - USER (1) - L/m (2) - mL/m (3) - L/h (4) - m3/h (5) - galUS/m (6) - galUS/h (7) - galUK/m (8) - galUK/h |  | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x02FB | UserUnit | Пользовательские единицы для потока | 1,0 | 9999,9 | 0,0 | 4 | FloatT | R/W |
| 0x0314 | SimMode | Режим симуляции: Статический, треугольный или монотонный | 0 | (0) - статический (1) - треугольник (2) - монотонный |  | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x0315 | SimStartValue | Значение начала симуляции | 0,0 | 9999,0 | -9999,0 | 4 | FloatT | R/W |
| 0x0319 | SimIncrement Value | Значение приращения симуляции | 10,0 | 999,0 | -999,0 | 4 | FloatT | R/W |
| 0x031D | SimNumber Intervals | Количество интервалов для симуляции | 20 | 65000 | 1 | 2 | UIntegerT | R/W |
| 0x031F | SimTimingIntervals | Время в мс между интервалами | 50 | 50000 | 50 | 2 | UIntegerT | R/W |
| 0x0321 | ValueInSiUnit | Сохраненное значение расхода в единицах СИ [л / мин] | 0,0 | 999999,0 | -999999,0 | 4 | FloatT | R |
| 0x0325 | MinValueInSiUnit | Сохраненное минимальное значение расхода в единицах СИ [л / мин] | 0,0 | 999999,0 | -999999,0 | 4 | FloatT | R |
| 0x0329 | MaxValueInSiUnit | Сохраненное максимальное значение расхода в единицах СИ [л / мин] | 0,0 | 999999,0 | -999999,0 | 4 | FloatT | R |
| Объём |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0359 | CountingType | тип счетчика для объёма -> абсолютный или двунаправленный | 0 | (0) - абсолютный (1) - двунаправленный |  | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x035E | Unit | Единица измерения объема | 1 | (0) - USER (1) - L (2) - mL (3) - m3 (4) - galUS (5) - galUK (6) - Barrel |  | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x035F | UserUnit | Пользовательские единицы для объёма | 1,0 | 9999,9 | 0,0 | 4 | FloatT | R/W |
| 0x0385 | ValueInSiUnit | Сохраненное значение объема в единицах СИ [L] | 0,0 | 999999,0 | -999999,0 | 4 | FloatT | R |
| Temperature |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x03C2 | Unit | Единица измерения температуры | 1 | (0) - пользователь (1) - °C (2) - °F |  | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x03C3 | UserUnit | Пользовательские единицы для температуры | 1,0 | 9999,9 | 0,0 | 4 | FloatT | R/W |
| 0x03DC | SimMode | Режим симуляции: Статический, треугольный или монотонный | 0 | (0) - статический (1) - треугольник (2) - монотонный |  | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x03DD | SimStartValue | Значение начала симуляции | 0,0 | 9999,0 | -9999,0 | 4 | FloatT | R/W |
| 0x03E1 | SimIncrement Value | Значение приращения симуляции | 10,0 | 999,0 | -999,0 | 4 | FloatT | R/W |
| 0x03E5 | SimNumber Intervals | Количество интервалов для симуляции | 20 | 65000 | 1 | 2 | UIntegerT | R/W |
| 0x03E7 | SimTimingIntervals | Время [мс] между интервалами | 50 | 50000 | 50 | 2 | UIntegerT | R/W |
| 0x03E9 | ValueInSiUnit | Сохраненное значение температуры в единицах СИ [° C] | 0,0 | 999999,0 | -999999,0 | 4 | FloatT | R |
| 0x03ED | MinValueInSiUnit | Сохраненное минимальное значение температуры в единицах СИ [° C] | 0,0 | 999999,0 | -999999,0 | 4 | FloatT | R |
| 0x03F1 | MaxValueInSiUnit | Сохраненное максимальное значение температуры в единицах СИ [° C] | 0,0 | 999999,0 | -999999,0 | 4 | FloatT | R |
| Part Volume |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x0421 | CountingType | тип счетчика для объёма -> абсолютный или двунаправленный | 0 | (0) – абсолютный (1) - двунаправленный |  | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x0426 | Unit | Единица, используемая для части объема | 1 | (0) - пользователь (1) - L (2) - mL (3) - m3 (4) - galUS (5) - galUK (6) - Barrel |  | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x0427 | UserUnit | Едирица используется для части объема | 1,0 | 9999,9 | 0,0 | 4 | FloatT | R/W |
| 0x0440 | SimMode | Режим симуляции: Статический, треугольный или монотонный | 0 | (0) - статический (1) - треугольный (2) - монотонный |  | 1 | UIntegerT | R/W |
| 0x0441 | SimStartValue | Значение начала симуляции | 0,0 | 9999,0 | -9999,0 | 4 | FloatT | R/W |
| 0x0445 | SimIncrement Value | Значение приращения симуляции | 10,0 | 999,0 | -999,0 | 4 | FloatT | R/W |
| 0x0449 | SimNumber Intervals | Количество интервалов для симуляции | 20 | 65000 | 1 | 2 | UIntegerT | R/W |
| 0x044B | SimTimingIntervals | Время [мс] между интервалами | 50 | 50000 | 50 | 2 | UIntegerT | R/W |
| 0x044D | ValueInSiUnit | Сохраненное значение объема детали в единицах СИ [L] | 0,0 | 999999,0 | -999999,0 | 4 | FloatT | R |

Легенда

MRE	Measuring Range End (Конец диапазона измерения)

MRS	Measuring Range Start (Начало диапазона измерения)

- Декларация производителя

|  | MANUFACTURER'S DECLARATION OF CONFORMITY |  |
| --- | --- | --- |
|  | We: |  |
|  | Kobold Messring GmbH Nordring 22-24 65719 Hofheim Germany |  |
|  | declare under our own responsibility that the product(s): |  |
|  | MIM-1********** (IO-Link Device) |  |
|  | to which this declaration refers conform to: |  |
|  | - IO-Link Interface and System Specification, V1.1, - July 2013 (NOTE 1,2) - IO Device Description, V1.1, August 2011. - IO-Link Interface and System Specification, V1.0, - January 2009 (NOTE 1) - IO Device Description, V1.0.1, March 2010.. |
|  | - The conformity tests are documented in the test report:. - IO-Link_Device_TestReport_MIM_190301.pdf. |
|  | - Issued at Hofheim, 01.03.2019 - Harald Peters Manfred Wenzel - General Manager Proxy Holder |  |
| - Reproduction and all distribution without written authorization prohibited |  |  |

NOTE 1 Relevant Test specification is V1.1, July 2014

NOTE 2 Additional validity in Corrigendum Package 2015

Декларация о соответствии ЕС

Мы, KOBOLD Messring GmbH, Хофхайм-Ц, Германия, заявляем под нашу исключительную ответственность, что продукт:

Электромагнитный расходомер		Модель: MIM –R 1xxxxxxxxxx

К которомуотносится данная декларация, соответствует стандартам, указанным ниже:

EN 61326-1:2013		Электрооборудование для измерений, контроля и лабораторного использования. Требования к ЭМС. Часть 1. Общие требования

EN 60529:2014	Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (IP код)

EN 50581:2012	Техническая документация для оценки электротехнической и электронной продукции в отношении ограничения вредных веществ

Также выполняются следующие рекомендации ЕС:

2014/30/EU		Директива по электромагнитной совместимости

2011/65/EU		RoHS (категория 9)

2015/863/EU		Делегированная директива (RoHS III)

Дополнительно для MIM-R 13xxx:

Regulation (EC) No 1935/2004	материалы и предметы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами

Hofheim, 31 July 2019

H. Peters	M. Wenzel

General Manager	Proxy Holder